## Tabelle1
|  | Q (fC) | 2 |  | Q (fC) | 3 | quickGAIN
(from THRESHOLD-SCANs)
channel |  | response(mV) | sigma(mV) |  | response(mV) | sigma(mV) | gain(mV/fC) | offset(mV) | inputnoise(fC)
0 | 0 | 151.2 | 13.42 | 0 | 206.7 | 12.19 | 55.5 | 40.2 | 0.2418 | mean of M0 |  | noise ( fC ) | electrons
1 | 0 | 141.4 | 19.3 | 0 | 196.4 | 19.2 | 55 | 31.4 | 0.35091 | 54.2248 | 18.4752 | 0.35556 | 2222.2352
2 | 0 | 139.2 | 20.29 | 0 | 194.1 | 19.41 | 54.9 | 29.4 | 0.36958
3 | 0 | 141.6 | 19.7 | 0 | 196.2 | 18.74 | 54.6 | 32.4 | 0.36081 | spread of M0
4 | 0 | 124.5 | 20.53 | 0 | 178.1 | 19.31 | 53.6 | 17.3 | 0.38302 | 1.8584 | 10.7101 | 0.041467 | 259.1711
5 | 0 | 141.5 | 19.57 | 0 | 195.2 | 19.69 | 53.7 | 34.1 | 0.36443
6 | 0 | 119.1 | 20.19 | 0 | 173.3 | 18.22 | 54.2 | 10.7 | 0.37251 | QF of M0
7 | 0 | 125.5 | 19.4 | 0 | 181.6 | 19.75 | 56.1 | 13.3 | 0.34581 | 4.9884
8 | 0 | 146.8 | 19.54 | 0 | 202 | 20.02 | 55.2 | 36.4 | 0.35399
9 | 0 | 128.4 | 19.61 | 0 | 182 | 18.54 | 53.6 | 21.2 | 0.36586
10 | 0 | 140.9 | 18.33 | 0 | 195.6 | 19.79 | 54.7 | 31.5 | 0.3351
11 | 0 | 128.1 | 19.16 | 0 | 181 | 18 | 52.9 | 22.3 | 0.36219
12 | 0 | 135.2 | 19.12 | 0 | 191.1 | 20.16 | 55.9 | 23.4 | 0.34204 | mean(response) at Qin(fC) |  | 2
13 | 0 | 125.3 | 19.85 | 0 | 179.2 | 18.97 | 53.9 | 17.5 | 0.36827 | 124.312
14 | 0 | 133.3 | 19.85 | 0 | 187.3 | 18.11 | 54 | 25.3 | 0.36759
15 | 0 | 118.4 | 19.27 | 0 | 172.8 | 19.11 | 54.4 | 9.6 | 0.35423 | mean(response) at Qin(fC) |  | 3
16 | 0 | 117.9 | 19.73 | 0 | 171.8 | 18.78 | 53.9 | 10.1 | 0.36605 | 175.369
17 | 0 | 137.8 | 18.62 | 0 | 192.5 | 19.05 | 54.7 | 28.4 | 0.3404
18 | 0 | 123 | 20.7 | 0 | 177.8 | 18.32 | 54.8 | 13.4 | 0.37774
19 | 0 | 124 | 19.08 | 0 | 177.8 | 17.66 | 53.8 | 16.4 | 0.35465
20 | 0 | 133.4 | 20.54 | 0 | 189.6 | 19.64 | 56.2 | 21 | 0.36548
21 | 0 | 120.7 | 19.17 | 0 | 174.6 | 18.52 | 53.9 | 12.9 | 0.35566
22 | 0 | 125.4 | 19.77 | 0 | 179.6 | 17.62 | 54.2 | 17 | 0.36476
23 | 0 | 122.9 | 19.4 | 0 | 178 | 18.04 | 55.1 | 12.7 | 0.35209
24 | 0 | 124.7 | 19.18 | 0 | 177.5 | 19.44 | 52.8 | 19.1 | 0.36326
25 | 0 | 121.5 | 20.32 | 0 | 176.1 | 18.42 | 54.6 | 12.3 | 0.37216
26 | 0 | 123.8 | 19.65 | 0 | 178 | 19.17 | 54.2 | 15.4 | 0.36255
27 | 0 | 127.6 | 20.54 | 0 | 183.1 | 19.2 | 55.5 | 16.6 | 0.37009
28 | 0 | 118.8 | 20.29 | 0 | 174.8 | 18.4 | 56 | 6.8 | 0.36232
29 | 0 | 139.7 | 19.96 | 0 | 195.7 | 18.48 | 56 | 27.7 | 0.35643
30 | 0 | 114.7 | 19.7 | 0 | 167.9 | 18.85 | 53.2 | 8.3 | 0.3703
31 | 0 | 125.7 | 18.32 | 0 | 181.2 | 20.08 | 55.5 | 14.7 | 0.33009
32 | 0 | 114.8 | 20.1 | 0 | 168 | 18.05 | 53.2 | 8.4 | 0.37782
33 | 0 | 112 | 21.09 | 0 | 167.4 | 19.31 | 55.4 | 1.2 | 0.38069
34 | 0 | 127.2 | 20.3 | 0 | 181.5 | 19.32 | 54.3 | 18.6 | 0.37385
35 | 0 | 121.5 | 19.4 | 0 | 175.1 | 18.47 | 53.6 | 14.3 | 0.36194
36 | 0 | 107.3 | 19.58 | 0 | 158.7 | 18.98 | 51.4 | 4.5 | 0.38093
37 | 0 | 122.4 | 19.85 | 0 | 175 | 19.01 | 52.6 | 17.2 | 0.37738
38 | 0 | 123.8 | 20.09 | 0 | 179.1 | 18.63 | 55.3 | 13.2 | 0.36329
39 | 0 | 138.6 | 18.19 | 0 | 192.2 | 19.03 | 53.6 | 31.4 | 0.33937
40 | 0 | 81.84 | 37.92 | 0 | 117.7 | 37.26 |  |  |  | noisy
41 | 0 | 87.26 | 40.39 | 0 | 117.7 | 40.92 |  |  |  | noisy
42 | 0 | 121.2 | 19.34 | 0 | 172.4 | 18.18 | 51.2 | 18.8 | 0.37773
43 | 0 | 151.7 | 18.04 | 0 | 205.7 | 19.68 | 54 | 43.7 | 0.33407
44 | 0 | 114.2 | 21.2 | 0 | 169.2 | 18.21 | 55 | 4.2 | 0.38545
45 | 0 | 125 | 19.68 | 0 | 181.1 | 19.76 | 56.1 | 12.8 | 0.3508
46 | 0 | 108.6 | 21.03 | 0 | 163.8 | 18.56 | 55.2 | -1.8 | 0.38098
47 | 0 | 119.4 | 19.87 | 0 | 172.8 | 18.37 | 53.4 | 12.6 | 0.3721
48 | 0 | 135.5 | 19.27 | 0 | 189.7 | 19.02 | 54.2 | 27.1 | 0.35554
49 | 0 | 125.3 | 19.38 | 0 | 178.8 | 19.26 | 53.5 | 18.3 | 0.36224
50 | 0 | 122.6 | 20.24 | 0 | 177.3 | 19.44 | 54.7 | 13.2 | 0.37002
51 | 0 | 108.4 | 4.986 | 0 | 153.9 | 5.175 | 45.5 | 17.4 | 0.10958 | unbonded
52 | 0 | 109.6 | 18.74 | 0 | 161.9 | 17.97 | 52.3 | 5 | 0.35832
53 | 0 | 144.3 | 18.87 | 0 | 197.5 | 19.52 | 53.2 | 37.9 | 0.3547
54 | 0 | 135.8 | 19.58 | 0 | 187.5 | 18.26 | 51.7 | 32.4 | 0.37872
55 | 0 | 130.7 | 19.95 | 0 | 186.7 | 18.8 | 56 | 18.7 | 0.35625
56 | 0 | 128.9 | 20.11 | 0 | 183.4 | 19.75 | 54.5 | 19.9 | 0.36899
57 | 0 | 128.2 | 19.44 | 0 | 180.1 | 19.38 | 51.9 | 24.4 | 0.37457
58 | 0 | 111 | 19.43 | 0 | 164 | 18.56 | 53 | 5 | 0.3666
59 | 0 | 138.8 | 18.67 | 0 | 189.7 | 18.07 | 50.9 | 37 | 0.3668
60 | 0 | 98.05 | 63.58 | 0 | 117.1 | 71.03 |  |  |  | noisy
61 | 0 | 106.5 | 19.96 | 0 | 162 | 18.64 | 55.5 | -4.5 | 0.35964
62 | 0 | 110.3 | 20.4 | 0 | 165.3 | 17.67 | 55 | 0.3 | 0.37091
63 | 0 | 82.25 | 60.31 | 0 | 97.4 | 62.91 |  |  |  | bad
64 | 0 | 119.9 | 18.82 | 0 | 174.2 | 18.98 | 54.3 | 11.3 | 0.34659
65 | 0 | 127.3 | 19.92 | 0 | 183.2 | 20.52 | 55.9 | 15.5 | 0.35635
66 | 0 | 108.3 | 20.24 | 0 | 161.8 | 18.6 | 53.5 | 1.3 | 0.37832
67 | 0 | 124.6 | 20.06 | 0 | 179.6 | 19.3 | 55 | 14.6 | 0.36473
68 | 0 | 133.8 | 20.03 | 0 | 187.7 | 18.92 | 53.9 | 26 | 0.37161
69 | 0 | 121.2 | 20.45 | 0 | 177.3 | 20.72 | 56.1 | 9 | 0.36453
70 | 0 | 108.1 | 19.74 | 0 | 163 | 18.67 | 54.9 | -1.7 | 0.35956
71 | 0 | 125.7 | 20.3 | 0 | 179.9 | 19.68 | 54.2 | 17.3 | 0.37454
72 | 0 | 122.2 | 20.5 | 0 | 175.7 | 18.75 | 53.5 | 15.2 | 0.38318
73 | 0 | 109.5 | 20.17 | 0 | 163.5 | 18.36 | 54 | 1.5 | 0.37352
74 | 0 | 103.5 | 20.06 | 0 | 157.6 | 18.66 | 54.1 | -4.7 | 0.37079
75 | 0 | 131.7 | 19.82 | 0 | 186.6 | 19.17 | 54.9 | 21.9 | 0.36102
76 | 0 | 129.9 | 20.17 | 0 | 184.1 | 19.64 | 54.2 | 21.5 | 0.37214
77 | 0 | 129.4 | 19.84 | 0 | 185.1 | 19.04 | 55.7 | 18 | 0.35619
78 | 0 | 108.8 | 19.33 | 0 | 163.8 | 18.51 | 55 | -1.2 | 0.35145
79 | 0 | 118.8 | 20.27 | 0 | 173.1 | 18.31 | 54.3 | 10.2 | 0.3733
80 | 0 | 136.1 | 19.53 | 0 | 190.3 | 19.25 | 54.2 | 27.7 | 0.36033
81 | 0 | 135.5 | 20.09 | 0 | 188.2 | 19.26 | 52.7 | 30.1 | 0.38121
82 | 0 | 130 | 19.28 | 0 | 184 | 19.28 | 54 | 22 | 0.35704
83 | 0 | 110.3 | 19.58 | 0 | 164.8 | 19.17 | 54.5 | 1.3 | 0.35927
84 | 0 | 125.4 | 19.02 | 0 | 180.3 | 19.62 | 54.9 | 15.6 | 0.34645
85 | 0 | 127.1 | 19.03 | 0 | 179.5 | 19.07 | 52.4 | 22.3 | 0.36317
86 | 0 | 125.5 | 20.65 | 0 | 182.1 | 20.09 | 56.6 | 12.3 | 0.36484
87 | 0 | 127.9 | 18.46 | 0 | 184.7 | 19.85 | 56.8 | 14.3 | 0.325
88 | 0 | 120 | 20 | 0 | 174.9 | 20.6 | 54.9 | 10.2 | 0.3643
89 | 0 | 123.7 | 19.59 | 0 | 176.5 | 18.05 | 52.8 | 18.1 | 0.37102
90 | 0 | 126.3 | 19.3 | 0 | 179.1 | 18.15 | 52.8 | 20.7 | 0.36553
91 | 0 | 72.83 | 60.83 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | bad channel
92 | 0 | 83.66 | 55.83 | 0 | 78.23 | 73.72 |  |  |  | bad channel
93 | 0 | 48.14 | 66.99 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | bad channel
94 | 0 | 126.4 | 20.56 | 0 | 179.8 | 19.01 | 53.4 | 19.6 | 0.38502
95 | 0 | 137.7 | 19.03 | 0 | 191 | 18.3 | 53.3 | 31.1 | 0.35704
96 | 0 | 119.4 | 19.6 | 0 | 173 | 18.49 | 53.6 | 12.2 | 0.36567
97 | 0 | 133.5 | 19.57 | 0 | 189.2 | 19.18 | 55.7 | 22.1 | 0.35135
98 | 0 | 124.2 | 20.4 | 0 | 179.1 | 18.74 | 54.9 | 14.4 | 0.37158
99 | 0 | 130.7 | 19.85 | 0 | 186 | 18.76 | 55.3 | 20.1 | 0.35895
100 | 0 | 122.9 | 19.17 | 0 | 175.6 | 18.19 | 52.7 | 17.5 | 0.36376
101 | 0 | 140.5 | 19.14 | 0 | 195.7 | 19.13 | 55.2 | 30.1 | 0.34674
102 | 0 | 123.1 | 20.92 | 0 | 177.5 | 19.39 | 54.4 | 14.3 | 0.38456
103 | 0 | 123 | 19.84 | 0 | 177.2 | 19.73 | 54.2 | 14.6 | 0.36605
104 | 0 | 144 | 20.48 | 0 | 199.4 | 20.03 | 55.4 | 33.2 | 0.36968
105 | 0 | 130.2 | 18.96 | 0 | 185.4 | 18.43 | 55.2 | 19.8 | 0.34348
106 | 0 | 125.8 | 19.92 | 0 | 181.5 | 19.75 | 55.7 | 14.4 | 0.35763
107 | 0 | 130.6 | 19.75 | 0 | 186.5 | 19.08 | 55.9 | 18.8 | 0.35331
108 | 0 | 118.1 | 20.68 | 0 | 175 | 19.2 | 56.9 | 4.3 | 0.36344
109 | 0 | 142.2 | 19.81 | 0 | 199.5 | 19.95 | 57.3 | 27.6 | 0.34572
110 | 0 | 136.5 | 20.22 | 0 | 193 | 20.17 | 56.5 | 23.5 | 0.35788
111 | 0 | 117.8 | 20.09 | 0 | 171.8 | 18.04 | 54 | 9.8 | 0.37204
112 | 0 | 134.7 | 20.51 | 0 | 188 | 18.92 | 53.3 | 28.1 | 0.3848
113 | 0 | 120.4 | 19.83 | 0 | 174.3 | 21.36 | 53.9 | 12.6 | 0.3679
114 | 0 | 133.8 | 20.51 | 0 | 188.7 | 20.23 | 54.9 | 24 | 0.37359
115 | 0 | 120.8 | 20.19 | 0 | 173.4 | 18.7 | 52.6 | 15.6 | 0.38384
116 | 0 | 122.6 | 21.13 | 0 | 178.1 | 19.36 | 55.5 | 11.6 | 0.38072
117 | 0 | 143.3 | 17.67 | 0 | 198.6 | 19.6 | 55.3 | 32.7 | 0.31953
118 | 0 | 148 | 19.25 | 0 | 202.8 | 18.17 | 54.8 | 38.4 | 0.35128
119 | 0 | 122.5 | 19.15 | 0 | 177.8 | 20.06 | 55.3 | 11.9 | 0.34629
120 | 0 | 125.2 | 19.88 | 0 | 180.5 | 18.67 | 55.3 | 14.6 | 0.35949
121 | 0 | 142.6 | 19.22 | 0 | 196.9 | 19.18 | 54.3 | 34 | 0.35396
122 | 0 | 130.8 | 19.82 | 0 | 186.5 | 19.35 | 55.7 | 19.4 | 0.35583
123 | 0 | 129.4 | 19.61 | 0 | 184.5 | 18.39 | 55.1 | 19.2 | 0.3559
124 | 0 | 147.8 | 19.66 | 0 | 203.3 | 18.41 | 55.5 | 36.8 | 0.35423
125 | 0 | 127.8 | 5.487 | 0 | 173.7 | 6.063 | 45.9 | 36 | 0.11954 | unbonded
126 | 0 | 153.4 | 19.39 | 0 | 209.5 | 18.32 | 56.1 | 41.2 | 0.34563
127 | 0 | 132.1 | 5.813 | 0 | 177.3 | 6.717 | 45.2 | 41.7 | 0.12861
128 | 0 | 133.8 | 18.1 | 0 | 188.8 | 18.44 | 55 | 23.8 | 0.32909 | mean of S1 |  | noise ( fC ) | electrons
129 | 0 | 142.7 | 6.265 | 0 | 190.5 | 5.083 | 47.8 | 47.1 | 0.13107 | 55.7358 | 14.4028 | 0.35686 | 2230.3709
130 | 0 | 127.6 | 20.56 | 0 | 186 | 19.33 | 58.4 | 10.8 | 0.35205
131 | 0 | 127 | 19.16 | 0 | 181 | 19.46 | 54 | 19 | 0.35481 | spread of S1
132 | 0 | 118.9 | 20.78 | 0 | 178.3 | 19.72 | 59.4 | 0.1 | 0.34983 | 1.8499 | 8.9635 | 0.036491 | 228.0702
133 | 0 | 118.7 | 21.31 | 0 | 174.9 | 20.81 | 56.2 | 6.3 | 0.37918
134 | 0 | 137.5 | 20 | 0 | 193.8 | 19.76 | 56.3 | 24.9 | 0.35524 | QF of S1
135 | 0 | 128.2 | 21.04 | 0 | 183.8 | 19.5 | 55.6 | 17 | 0.37842 | 6.0897
136 | 0 | 133.1 | 20.32 | 0 | 186.1 | 18.99 | 53 | 27.1 | 0.3834
137 | 0 | 140 | 19.33 | 0 | 196.9 | 21.06 | 56.9 | 26.2 | 0.33972
138 | 0 | 129.7 | 20.16 | 0 | 187.7 | 19.05 | 58 | 13.7 | 0.34759
139 | 0 | 125.5 | 19.08 | 0 | 180.4 | 19.04 | 54.9 | 15.7 | 0.34754
140 | 0 | 121.3 | 21.27 | 0 | 176.8 | 19.09 | 55.5 | 10.3 | 0.38324 | mean(response) at Qin(fC) |  | 2
141 | 0 | 123.8 | 22.27 | 0 | 180.2 | 18.07 | 56.4 | 11 | 0.39486 | 125.9027
142 | 0 | 129.5 | 20.28 | 0 | 186.3 | 19.87
143 | 0 | 133.9 | 19.36 | 0 | 188 | 17.96 | 54.1 | 25.7 | 0.35786 | mean(response) at Qin(fC) |  | 3
144 | 0 | 130.7 | 20.82 | 0 | 187.9 | 20.11 | 57.2 | 16.3 | 0.36399 | 181.6469
145 | 0 | 134.9 | 18.51 | 0 | 192 | 20.5 | 57.1 | 20.7 | 0.32417
146 | 0 | 128 | 21.74 | 0 | 184.9 | 19.6 | 56.9 | 14.2 | 0.38207
147 | 0 | 119.1 | 18.8 | 0 | 173.4 | 18.34 | 54.3 | 10.5 | 0.34622
148 | 0 | 116.4 | 20.84 | 0 | 172.1 | 21.58 | 55.7 | 5 | 0.37415
149 | 0 | 137 | 19.57 | 0 | 194.8 | 21.27 | 57.8 | 21.4 | 0.33858
150 | 0 | 124.9 | 20.94 | 0 | 179.1 | 20.83 | 54.2 | 16.5 | 0.38635
151 | 0 | 121.6 | 20.82 | 0 | 177.9 | 19.47 | 56.3 | 9 | 0.3698
152 | 0 | 121 | 20.93 | 0 | 175.6 | 20.45 | 54.6 | 11.8 | 0.38333
153 | 0 | 131.8 | 21.23 | 0 | 189 | 18.7 | 57.2 | 17.4 | 0.37115
154 | 0 | 129 | 20.18 | 0 | 186 | 20.33 | 57 | 15 | 0.35404
155 | 0 | 117.9 | 19.47 | 0 | 172.2 | 18.47 | 54.3 | 9.3 | 0.35856
156 | 0 | 112.4 | 19.61 | 0 | 168 | 19.22 | 55.6 | 1.2 | 0.3527
157 | 0 | 118.2 | 20.83 | 0 | 174.2 | 20.07 | 56 | 6.2 | 0.37196
158 | 0 | 111.9 | 21.71 | 0 | 169.6 | 20.26 | 57.7 | -3.5 | 0.37626
159 | 0 | 136.3 | 21.2 | 0 | 189.6 | 18.58 | 53.3 | 29.7 | 0.39775
160 | 0 | 136.1 | 20.06 | 0 | 191.3 | 19.59 | 55.2 | 25.7 | 0.36341
161 | 0 | 132.9 | 5.566 | 0 | 181.1 | 5.715 | 48.2 | 36.5 | 0.11548
162 | 0 | 119.6 | 19.68 | 0 | 175.1 | 19.05 | 55.5 | 8.6 | 0.35459
163 | 0 | 115.6 | 20.71 | 0 | 169.9 | 19.73 | 54.3 | 7 | 0.3814
164 | 0 | 118.4 | 21 | 0 | 174.4 | 19.57 | 56 | 6.4 | 0.375
165 | 0 | 124.6 | 21.08 | 0 | 180.2 | 19.56 | 55.6 | 13.4 | 0.37914
166 | 0 | 123.3 | 19.73 | 0 | 177.9 | 19.59 | 54.6 | 14.1 | 0.36136
167 | 0 | 138.7 | 20.9 | 0 | 192.4 | 20.02 | 53.7 | 31.3 | 0.3892
168 | 0 | 131.8 | 19.68 | 0 | 189.2 | 21.02 | 57.4 | 17 | 0.34286
169 | 0 | 127.9 | 20.15 | 0 | 183.8 | 19.2 | 55.9 | 16.1 | 0.36047
170 | 0 | 125.3 | 20.2 | 0 | 182.1 | 19.47 | 56.8 | 11.7 | 0.35563
171 | 0 | 122.5 | 20.39 | 0 | 176 | 20.42 | 53.5 | 15.5 | 0.38112
172 | 0 | 124.7 | 20.35 | 0 | 182.7 | 20 | 58 | 8.7 | 0.35086
173 | 0 | 134 | 20.87 | 0 | 189.4 | 20.58 | 55.4 | 23.2 | 0.37671
174 | 0 | 131.1 | 20.04 | 0 | 186.8 | 19.53 | 55.7 | 19.7 | 0.35978
175 | 0 | 126 | 20.28 | 0 | 182.1 | 19.59 | 56.1 | 13.8 | 0.3615
176 | 0 | 123 | 21.47 | 0 | 182.1 | 19.22 | 59.1 | 4.8 | 0.36328
177 | 0 | 135.1 | 19.97 | 0 | 190.3 | 20.29 | 55.2 | 24.7 | 0.36178
178 | 0 | 135.3 | 19.79 | 0 | 192.7 | 19.63 | 57.4 | 20.5 | 0.34477
179 | 0 | 109.3 | 20.68 | 0 | 162.2 | 20.04 | 52.9 | 3.5 | 0.39093
180 | 0 | 117 | 20.38 | 0 | 170.9 | 17.76 | 53.9 | 9.2 | 0.37811
181 | 0 | 127.5 | 20.47 | 0 | 182.4 | 20.55 | 54.9 | 17.7 | 0.37286
182 | 0 | 121.8 | 19.69 | 0 | 178 | 19.87 | 56.2 | 9.4 | 0.35036
183 | 0 | 118.7 | 20.59 | 0 | 173.4 | 19.22 | 54.7 | 9.3 | 0.37642
184 | 0 | 117.3 | 21.53 | 0 | 176.8 | 19.4 | 59.5 | -1.7 | 0.36185
185 | 0 | 125.3 | 19.94 | 0 | 181.2 | 20.29 | 55.9 | 13.5 | 0.35671
186 | 0 | 129.4 | 20.49 | 0 | 186 | 20.28 | 56.6 | 16.2 | 0.36201
187 | 0 | 120.4 | 20.63 | 0 | 176.1 | 19.9 | 55.7 | 9 | 0.37038
188 | 0 | 108.9 | 20.83 | 0 | 164.5 | 18.78 | 55.6 | -2.3 | 0.37464
189 | 0 | 122.2 | 20.62 | 0 | 177.3 | 20.52 | 55.1 | 12 | 0.37423
190 | 0 | 124.2 | 20.06 | 0 | 180.8 | 19.12 | 56.6 | 11 | 0.35442
191 | 0 | 116.1 | 20.18 | 0 | 168.9 | 20.68 | 52.8 | 10.5 | 0.3822
192 | 0 | 119.4 | 20.69 | 0 | 175.6 | 17.85 | 56.2 | 7 | 0.36815
193 | 0 | 111.5 | 20.78 | 0 | 165.9 | 20.39 | 54.4 | 2.7 | 0.38199
194 | 0 | 124.1 | 19.42 | 0 | 182.7 | 19.27 | 58.6 | 6.9 | 0.3314
195 | 0 | 123.8 | 19.53 | 0 | 177.9 | 18.32 | 54.1 | 15.6 | 0.361
196 | 0 | 128.4 | 21.48 | 0 | 185.1 | 18.81 | 56.7 | 15 | 0.37884
197 | 0 | 116.3 | 19.94 | 0 | 169.8 | 19.81 | 53.5 | 9.3 | 0.37271
198 | 0 | 129.3 | 21.23 | 0 | 185.3 | 19.23 | 56 | 17.3 | 0.37911
199 | 0 | 117.4 | 21.44 | 0 | 171.8 | 19.64 | 54.4 | 8.6 | 0.39412
200 | 0 | 124.4 | 21.15 | 0 | 181.7 | 20.44 | 57.3 | 9.8 | 0.36911
201 | 0 | 131.6 | 20.57 | 0 | 188.5 | 21.36 | 56.9 | 17.8 | 0.36151
202 | 0 | 121.4 | 21.62 | 0 | 179.1 | 18.91 | 57.7 | 6 | 0.3747
203 | 0 | 134.6 | 20.08 | 0 | 189.3 | 19.47 | 54.7 | 25.2 | 0.36709
204 | 0 | 126.2 | 21.32 | 0 | 183.8 | 21.17 | 57.6 | 11 | 0.37014
205 | 0 | 131.5 | 20.03 | 0 | 186.6 | 19.74 | 55.1 | 21.3 | 0.36352
206 | 0 | 118.5 | 20.99 | 0 | 177.7 | 19.82 | 59.2 | 0.1 | 0.35456
207 | 0 | 123.9 | 20.14 | 0 | 179.1 | 20.2 | 55.2 | 13.5 | 0.36486
208 | 0 | 136.7 | 19.95 | 0 | 192.7 | 19.38 | 56 | 24.7 | 0.35625
209 | 0 | 99.05 | 16.6 | 0 | 149.8 | 16.8 | 50.75 | -2.45 | 0.32709
210 | 0 | 135.6 | 19.56 | 0 | 191.9 | 18.89 | 56.3 | 23 | 0.34742
211 | 0 | 124.4 | 20.75 | 0 | 178.9 | 19.02 | 54.5 | 15.4 | 0.38073
212 | 0 | 130.6 | 20.78 | 0 | 185.3 | 18.56 | 54.7 | 21.2 | 0.37989
213 | 0 | 112.1 | 20.28 | 0 | 167.2 | 19.32 | 55.1 | 1.9 | 0.36806
214 | 0 | 108.1 | 20.38 | 0 | 164.3 | 19.59 | 56.2 | -4.3 | 0.36263
215 | 0 | 125.5 | 20.07 | 0 | 180.4 | 19.24 | 54.9 | 15.7 | 0.36557
216 | 0 | 126.4 | 19.86 | 0 | 183.4 | 19.79 | 57 | 12.4 | 0.34842
217 | 0 | 129.2 | 20.55 | 0 | 185.4 | 19.71 | 56.2 | 16.8 | 0.36566
218 | 0 | 133.4 | 18.9 | 0 | 192.1 | 19.98 | 58.7 | 16 | 0.32198
219 | 0 | 123.9 | 19.35 | 0 | 178 | 19.97 | 54.1 | 15.7 | 0.35767
220 | 0 | 126.6 | 19.97 | 0 | 182.5 | 19.06 | 55.9 | 14.8 | 0.35725
221 | 0 | 121.5 | 20.29 | 0 | 176.2 | 18.62 | 54.7 | 12.1 | 0.37093
222 | 0 | 136.2 | 20.55 | 0 | 194.5 | 19.92 | 58.3 | 19.6 | 0.35249
223 | 0 | 129.8 | 20.1 | 0 | 185.4 | 19.72 | 55.6 | 18.6 | 0.36151
224 | 0 | 147.2 | 19.6 | 0 | 201.3 | 19.29 | 54.1 | 39 | 0.36229
225 | 0 | 150.1 | 18.95 | 0 | 207.5 | 21.64 | 57.4 | 35.3 | 0.33014
226 | 0 | 125.8 | 19.88 | 0 | 182.9 | 18.27 | 57.1 | 11.6 | 0.34816
227 | 0 | 127.4 | 20.37 | 0 | 181.7 | 19.13 | 54.3 | 18.8 | 0.37514
228 | 0 | 114.5 | 19.45 | 0 | 170.7 | 19.68 | 56.2 | 2.1 | 0.34609
229 | 0 | 135.4 | 13.56 | 0 | 189.7 | 13.34 | 54.3 | 26.8 | 0.24972
230 | 0 | 129.2 | 20.62 | 0 | 188.3 | 19.56 | 59.1 | 11 | 0.3489
231 | 0 | 116.9 | 20.8 | 0 | 170.6 | 19.03 | 53.7 | 9.5 | 0.38734
232 | 0 | 112.5 | 20.16 | 0 | 168.7 | 19.11 | 56.2 | 0.1 | 0.35872
233 | 0 | 123 | 20.57 | 0 | 177.6 | 19.16 | 54.6 | 13.8 | 0.37674
234 | 0 | 134.5 | 20.71 | 0 | 191.9 | 19.37 | 57.4 | 19.7 | 0.3608
235 | 0 | 121.5 | 20.03 | 0 | 175.9 | 20.25 | 54.4 | 12.7 | 0.3682
236 | 0 | 125.4 | 20.58 | 0 | 183 | 19.25 | 57.6 | 10.2 | 0.35729
237 | 0 | 121.7 | 20.83 | 0 | 177.6 | 20.6 | 55.9 | 9.9 | 0.37263
238 | 0 | 123.6 | 19.92 | 0 | 179.2 | 19.18 | 55.6 | 12.4 | 0.35827
239 | 0 | 123.2 | 18.23 | 0 | 177.5 | 18.58 | 54.3 | 14.6 | 0.33573
240 | 0 | 127 | 20.61 | 0 | 185.2 | 18.65 | 58.2 | 10.6 | 0.35412
241 | 0 | 127.9 | 19.39 | 0 | 184.2 | 21.29 | 56.3 | 15.3 | 0.3444
242 | 0 | 136.1 | 20.45 | 0 | 193.5 | 20.31 | 57.4 | 21.3 | 0.35627
243 | 0 | 123.8 | 20.13 | 0 | 178.6 | 19.01 | 54.8 | 14.2 | 0.36734
244 | 0 | 128.4 | 19.04 | 0 | 185.1 | 18.96 | 56.7 | 15 | 0.3358
245 | 0 | 119.1 | 20.02 | 0 | 174.1 | 19.39 | 55 | 9.1 | 0.364
246 | 0 | 134.4 | 20.36 | 0 | 191.9 | 18.36 | 57.5 | 19.4 | 0.35409
247 | 0 | 122.3 | 20.41 | 0 | 176.5 | 20.32 | 54.2 | 13.9 | 0.37657
248 | 0 | 120.3 | 19.69 | 0 | 176.2 | 18.23 | 55.9 | 8.5 | 0.35224
249 | 0 | 119.8 | 13.33 | 0 | 174.8 | 12.06 | 55 | 9.8 | 0.24236
250 | 0 | 126.4 | 20.03 | 0 | 183.1 | 19.03 | 56.7 | 13 | 0.35326
251 | 0 | 149.2 | 18.91 | 0 | 203.8 | 18.33 | 54.6 | 40 | 0.34634
252 | 0 | 140.6 | 20.31 | 0 | 198.1 | 18.79 | 57.5 | 25.6 | 0.35322
253 | 0 | 136.4 | 20.2 | 0 | 191.4 | 19.2 | 55 | 26.4 | 0.36727
254 | 0 | 125.2 | 19.58 | 0 | 183.1 | 18.18 | 57.9 | 9.4 | 0.33817
255 | 0 | 119.1 | 19.41 | 0 | 175.4 | 20.02 | 56.3 | 6.5 | 0.34476
256 | 0 | 92.14 | 46.59 | 0 | 115.5 | 53.8 |  |  |  | mean of S2 |  | noise ( fC ) | electrons
257 | 0 | 94.22 | 49.25 | 0 | 126.4 | 47.15 |  |  |  | 54.2553 | 21.4193 | 0.42564 | 2660.2239
258 | 0 | 95.66 | 49.65 | 0 | 118.5 | 59.89
259 | 0 | 137.9 | 25.85 | 0 | 194.5 | 27.49 | 56.6 | 24.7 | 0.45671 | spread
260 | 0 | 136.9 | 20.5 | 0 | 193.1 | 28 | 56.2 | 24.5 | 0.36477 | 1.4193 | 7.7559 | 0.031148 | 194.6756
261 | 0 | 129 | 23.83 | 0 | 182.7 | 25.54 | 53.7 | 21.6 | 0.44376
262 | 0 | 140.5 | 24.79 | 0 | 198.7 | 28.29 | 58.2 | 24.1 | 0.42595 | QF
263 | 0 | 131.8 | 24.28 | 0 | 184.9 | 24.82 | 53.1 | 25.6 | 0.45725 | 6.881
264 | 0 | 132.2 | 20.25 | 0 | 188.1 | 28.25 | 55.9 | 20.4 | 0.36225
265 | 0 | 122.6 | 23.76 | 0 | 178.1 | 27.73 | 55.5 | 11.6 | 0.42811
266 | 0 | 141.4 | 24.33 | 0 | 198.9 | 27.81 | 57.5 | 26.4 | 0.42313
267 | 0 | 124.3 | 25.51 | 0 | 179.2 | 24.76 | 54.9 | 14.5 | 0.46466
268 | 0 | 130.1 | 21.1 | 0 | 185.3 | 27.73 | 55.2 | 19.7 | 0.38225 | mean(response) at Qin(fC) |  | 2
269 | 0 | 133.3 | 23.26 | 0 | 187.3 | 26.64 | 54 | 25.3 | 0.43074 | 123.9291
270 | 0 | 120.9 | 24.1 | 0 | 176.6 | 25.85 | 55.7 | 9.5 | 0.43268
271 | 0 | 126.1 | 24.61 | 0 | 179.1 | 24.28 | 53 | 20.1 | 0.46434 | mean(response) at Qin(fC) |  | 3
272 | 0 | 142.3 | 19.83 | 0 | 196.9 | 28.45 | 54.6 | 33.1 | 0.36319 | 173.6773
273 | 0 | 118 | 23.55 | 0 | 171.2 | 25.49 | 53.2 | 11.6 | 0.44267
274 | 0 | 133 | 23.56 | 0 | 188.5 | 26.05 | 55.5 | 22 | 0.4245
275 | 0 | 132.4 | 23.59 | 0 | 185.1 | 24.87 | 52.7 | 27 | 0.44763
276 | 0 | 124.1 | 19.96 | 0 | 176.8 | 26.59 | 52.7 | 18.7 | 0.37875
277 | 0 | 135.2 | 22.4 | 0 | 187 | 26.12 | 51.8 | 31.6 | 0.43243
278 | 0 | 122.1 | 25.37 | 0 | 176.6 | 25.44 | 54.5 | 13.1 | 0.4655
279 | 0 | 139 | 24.8 | 0 | 192.9 | 25.74 | 53.9 | 31.2 | 0.46011
280 | 0 | 133.6 | 20.69 | 0 | 187.8 | 26.88 | 54.2 | 25.2 | 0.38173
281 | 0 | 109.3 | 23.67 | 0 | 162.2 | 26.32 | 52.9 | 3.5 | 0.44745
282 | 0 | 140.5 | 25.23 | 0 | 195.8 | 26.94 | 55.3 | 29.9 | 0.45624
283 | 0 | 130.9 | 23.62 | 0 | 185 | 25.16 | 54.1 | 22.7 | 0.4366
284 | 0 | 144.8 | 20.61 | 0 | 202.5 | 28.92 | 57.7 | 29.4 | 0.35719
285 | 0 | 123.1 | 23.32 | 0 | 176.2 | 25.61 | 53.1 | 16.9 | 0.43917
286 | 0 | 144.8 | 24.21 | 0 | 198.9 | 27.77 | 54.1 | 36.6 | 0.4475
287 | 0 | 131.8 | 23.73 | 0 | 184.7 | 26.99 | 52.9 | 26 | 0.44858
288 | 0 | 140.8 | 20.69 | 0 | 194.7 | 28.87 | 53.9 | 33 | 0.38386
289 | 0 | 113 | 24.54 | 0 | 166.4 | 26.24 | 53.4 | 6.2 | 0.45955
290 | 0 | 120.4 | 24.12 | 0 | 174.2 | 25.5 | 53.8 | 12.8 | 0.44833
291 | 0 | 123.7 | 23.2 | 0 | 176 | 23.93 | 52.3 | 19.1 | 0.44359
292 | 0 | 120.9 | 21.13 | 0 | 174.9 | 25.88 | 54 | 12.9 | 0.3913
293 | 0 | 124 | 23.15 | 0 | 178.5 | 26.4 | 54.5 | 15 | 0.42477
294 | 0 | 133.6 | 22.74 | 0 | 189.1 | 27.14 | 55.5 | 22.6 | 0.40973
295 | 0 | 132.6 | 25.27 | 0 | 186.9 | 24.44 | 54.3 | 24 | 0.46538
296 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | bad channel
297 | 0 | 123.7 | 22.78 | 0 | 176.8 | 26.56 | 53.1 | 17.5 | 0.429
298 | 0 | 118.6 | 23.48 | 0 | 173.8 | 26.43 | 55.2 | 8.2 | 0.42536
299 | 0 | 119.8 | 25.26 | 0 | 174.2 | 24.39 | 54.4 | 11 | 0.46434
300 | 0 | 134.1 | 20.59 | 0 | 186.3 | 26.32 | 52.2 | 29.7 | 0.39444
301 | 0 | 120 | 23.98 | 0 | 172.2 | 25.68 | 52.2 | 15.6 | 0.45939
302 | 0 | 122.3 | 23.58 | 0 | 175.6 | 27.35 | 53.3 | 15.7 | 0.4424
303 | 0 | 138.4 | 25.31 | 0 | 192.5 | 26.56 | 54.1 | 30.2 | 0.46784
304 | 0 | 132.1 | 20.91 | 0 | 186.2 | 27.18 | 54.1 | 23.9 | 0.38651
305 | 0 | 132.1 | 22.09 | 0 | 186.9 | 25.79 | 54.8 | 22.5 | 0.4031
306 | 0 | 115.8 | 24.6 | 0 | 170.3 | 26.32 | 54.5 | 6.8 | 0.45138
307 | 0 | 136.2 | 23.42 | 0 | 190.9 | 26.04 | 54.7 | 26.8 | 0.42815
308 | 0 | 140.9 | 21.15 | 0 | 197 | 27.4 | 56.1 | 28.7 | 0.37701
309 | 0 | 135.3 | 22.33 | 0 | 188.3 | 24.82 | 53 | 29.3 | 0.42132
310 | 0 | 122.3 | 23.81 | 0 | 176 | 26.3 | 53.7 | 14.9 | 0.44339
311 | 0 | 128.1 | 24.47 | 0 | 181.3 | 25.15 | 53.2 | 21.7 | 0.45996
312 | 0 | 131.2 | 20.3 | 0 | 183.5 | 26.23 | 52.3 | 26.6 | 0.38815
313 | 0 | 127.8 | 21.89 | 0 | 180.6 | 25.7 | 52.8 | 22.2 | 0.41458
314 | 0 | 129 | 23.97 | 0 | 182.6 | 26.89 | 53.6 | 21.8 | 0.4472
315 | 0 | 137.8 | 23.84 | 0 | 193.1 | 27.42 | 55.3 | 27.2 | 0.4311
316 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
317 | 0 | 67.06 | 50.42 | 2 | 0 | 0
318 | 0 | 133.6 | 23.82 | 0 | 186.6 | 27.67 | 53 | 27.6 | 0.44943
319 | 0 | 134.4 | 24.49 | 0 | 186.3 | 25.6 | 51.9 | 30.6 | 0.47187
320 | 0 | 139.1 | 19.3 | 0 | 194 | 27.76 | 54.9 | 29.3 | 0.35155
321 | 0 | 124.6 | 24.69 | 0 | 178.8 | 26.54 | 54.2 | 16.2 | 0.45554
322 | 0 | 127 | 23.38 | 0 | 182 | 25.67 | 55 | 17 | 0.42509
323 | 0 | 118.7 | 23.72 | 0 | 173 | 23.62 | 54.3 | 10.1 | 0.43683
324 | 0 | 123.7 | 21.43 | 0 | 177.3 | 25.86 | 53.6 | 16.5 | 0.39981
325 | 0 | 72.15 | 61.26 | 0 | 94.89 | 62.42
326 | 0 | 94.04 | 82.21 | 0 | 126 | 81.27
327 | 0 | 96.64 | 65.49 | 0 | 121.4 | 67.22
328 | 0 | 83.11 | 54.33 | 0 | 103.2 | 63.02
329 | 0 | 110.1 | 23.67 | 0 | 164 | 26.34 | 53.9 | 2.3 | 0.43915
330 | 0 | 121.3 | 23.86 | 0 | 174.5 | 27.1 | 53.2 | 14.9 | 0.4485
331 | 0 | 124.7 | 24.38 | 0 | 178.4 | 25.43 | 53.7 | 17.3 | 0.454
332 | 0 | 136.1 | 21.02 | 0 | 192 | 27.21 | 55.9 | 24.3 | 0.37603
333 | 0 | 134.3 | 21.32 | 0 | 186.4 | 26.28 | 52.1 | 30.1 | 0.40921
334 | 0 | 137.2 | 25.39 | 0 | 193 | 29.67 | 55.8 | 25.6 | 0.45502
335 | 0 | 125.6 | 24.64 | 0 | 181.6 | 25.65 | 56 | 13.6 | 0.44
336 | 0 | 143.9 | 20.87 | 0 | 198.5 | 26.58 | 54.6 | 34.7 | 0.38223
337 | 0 | 79.18 | 60.3 | 0 | 101.2 | 62.06
338 | 0 | 83.93 | 72.56 | 0 | 107.1 | 73.05
339 | 0 | 138.1 | 23.59 | 0 | 190.5 | 23.81 | 52.4 | 33.3 | 0.45019
340 | 0 | 142.4 | 21.25 | 0 | 200.4 | 31.23 | 58 | 26.4 | 0.36638
341 | 0 | 128.9 | 23.56 | 0 | 182.3 | 27.6 | 53.4 | 22.1 | 0.4412
342 | 0 | 118.7 | 23.23 | 0 | 174.4 | 25.87 | 55.7 | 7.3 | 0.41706
343 | 0 | 126.7 | 24.79 | 0 | 182.1 | 25.08 | 55.4 | 15.9 | 0.44747
344 | 0 | 132.8 | 20.01 | 0 | 188.2 | 27.95 | 55.4 | 22 | 0.36119
345 | 0 | 115.9 | 22.91 | 0 | 170.5 | 26.6 | 54.6 | 6.7 | 0.4196
346 | 0 | 120.4 | 24.11 | 0 | 174 | 25.64 | 53.6 | 13.2 | 0.44981
347 | 0 | 126.2 | 24.72 | 0 | 180.2 | 25.67 | 54 | 18.2 | 0.45778
348 | 0 | 127.6 | 20.96 | 0 | 180.5 | 26.58 | 52.9 | 21.8 | 0.39622
349 | 0 | 117.4 | 23.26 | 0 | 171.3 | 26.02 | 53.9 | 9.6 | 0.43154
350 | 0 | 147 | 23.45 | 0 | 205.2 | 27.48 | 58.2 | 30.6 | 0.40292
351 | 0 | 127.3 | 25.14 | 0 | 180.3 | 24.16 | 53 | 21.3 | 0.47434
352 | 0 | 129.3 | 21.11 | 0 | 183.6 | 25.77 | 54.3 | 20.7 | 0.38877
353 | 0 | 137.2 | 22.53 | 0 | 190.1 | 25.82 | 52.9 | 31.4 | 0.4259
354 | 0 | 124.7 | 23.76 | 0 | 178.6 | 26.12 | 53.9 | 16.9 | 0.44082
355 | 0 | 133.3 | 24.48 | 0 | 186.3 | 24.82 | 53 | 27.3 | 0.46189
356 | 0 | 121.7 | 20.75 | 0 | 175.1 | 25.42 | 53.4 | 14.9 | 0.38858
357 | 0 | 125.2 | 22.72 | 0 | 179.5 | 26.6 | 54.3 | 16.6 | 0.41842
358 | 0 | 132.3 | 24.28 | 0 | 188.7 | 27.53 | 56.4 | 19.5 | 0.4305
359 | 0 | 132.5 | 23.55 | 0 | 185.5 | 25.31 | 53 | 26.5 | 0.44434
360 | 0 | 126.7 | 20.12 | 0 | 179.5 | 26.19 | 52.8 | 21.1 | 0.38106
361 | 0 | 119.4 | 23.39 | 0 | 173.2 | 26.84 | 53.8 | 11.8 | 0.43476
362 | 0 | 121 | 24.21 | 0 | 175.6 | 26.81 | 54.6 | 11.8 | 0.44341
363 | 0 | 133.2 | 24.84 | 0 | 187.4 | 24.66 | 54.2 | 24.8 | 0.4583
364 | 0 | 133.8 | 21.22 | 0 | 189.6 | 28.35 | 55.8 | 22.2 | 0.38029
365 | 0 | 127.1 | 21.91 | 0 | 181 | 25.28 | 53.9 | 19.3 | 0.40649
366 | 0 | 126.1 | 23.62 | 0 | 178.8 | 25.75 | 52.7 | 20.7 | 0.4482
367 | 0 | 137.6 | 24.71 | 0 | 192.4 | 27.57 | 54.8 | 28 | 0.45091
368 | 0 | 148.1 | 20.45 | 0 | 203.8 | 28.72 | 55.7 | 36.7 | 0.36715
369 | 0 | 136.5 | 23.72 | 0 | 190.4 | 26.88 | 53.9 | 28.7 | 0.44007
370 | 0 | 129.7 | 23.71 | 0 | 185.6 | 29.66 | 55.9 | 17.9 | 0.42415
371 | 0 | 144.1 | 23.53 | 0 | 198 | 27.15 | 53.9 | 36.3 | 0.43655
372 | 0 | 136.1 | 20.11 | 0 | 192.2 | 28.59 | 56.1 | 23.9 | 0.35847
373 | 0 | 137.4 | 22.49 | 0 | 191.7 | 25.6 | 54.3 | 28.8 | 0.41418
374 | 0 | 129.3 | 23.48 | 0 | 185.1 | 28.09 | 55.8 | 17.7 | 0.42079
375 | 0 | 68.2 | 57.08 | 0 | 67.3 | 76.44
376 | 0 | 124.6 | 84.95 | 0 | 152.1 | 85.78
377 | 0 | 123.8 | 23.09 | 0 | 176.3 | 25.49 | 52.5 | 18.8 | 0.43981
378 | 0 | 131.7 | 25 | 0 | 189.2 | 28.54 | 57.5 | 16.7 | 0.43478
379 | 0 | 124.4 | 22.13 | 0 | 177 | 24.97 | 52.6 | 19.2 | 0.42072
380 | 0 | 139.9 | 20.65 | 0 | 192.9 | 27.42 | 53 | 33.9 | 0.38962
381 | 0 | 130.7 | 23.78 | 0 | 184.3 | 28.01 | 53.6 | 23.5 | 0.44366
382 | 0 | 127.8 | 24.62 | 0 | 182.4 | 26.28 | 54.6 | 18.6 | 0.45092
383 | 0 | 141.3 | 23.12 | 0 | 193.6 | 24.6 | 52.3 | 36.7 | 0.44207
384 | 0 | 134.7 | 21.85 | 0 | 190.2 | 20.84 | 55.5 | 23.7 | 0.39369 | mean of S3 |  | noise ( fC ) | electrons
385 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 54.7331 | 15.6472 | 0.367 | 2293.7692
386 | 0 | 142.4 | 21.23 | 0 | 199.5 | 20.82 | 57.1 | 28.2 | 0.3718
387 | 0 | 139.2 | 19.83 | 0 | 194.3 | 20.02 | 55.1 | 29 | 0.35989 | spread
388 | 0 | 122 | 19.92 | 0 | 176.3 | 20.57 | 54.3 | 13.4 | 0.36685 | 1.4232 | 7.762 | 0.01821 | 113.8143
389 | 0 | 139.9 | 20.76 | 0 | 198.7 | 20.2 | 58.8 | 22.3 | 0.35306
390 | 0 | 125.7 | 19.98 | 0 | 182.2 | 21 | 56.5 | 12.7 | 0.35363 | QF
391 | 0 | 120.3 | 19.21 | 0 | 175 | 19 | 54.7 | 10.9 | 0.35119 | 6.9358
392 | 0 | 121.8 | 19.81 | 0 | 177.3 | 20.45 | 55.5 | 10.8 | 0.35694
393 | 0 | 137.7 | 20.17 | 0 | 194 | 21.73 | 56.3 | 25.1 | 0.35826
394 | 0 | 118.9 | 19.05 | 0 | 175.2 | 19.66 | 56.3 | 6.3 | 0.33837
395 | 0 | 119 | 13.27 | 0 | 174.3 | 13.51 | 55.3 | 8.4 | 0.23996
396 | 0 | 135.6 | 19.73 | 0 | 192.8 | 20.52 | 57.2 | 21.2 | 0.34493 | mean(response) at Qin(fC) |  | 2
397 | 0 | 142.6 | 19.16 | 0 | 197.1 | 18.03 | 54.5 | 33.6 | 0.35156 | 124.1359
398 | 0 | 125.2 | 20.24 | 0 | 181.1 | 20.93 | 55.9 | 13.4 | 0.36208
399 | 0 | 144.7 | 20.64 | 0 | 202 | 22.83 | 57.3 | 30.1 | 0.36021 | mean(response) at Qin(fC) |  | 3
400 | 0 | 130.1 | 20.65 | 0 | 185 | 21.14 | 54.9 | 20.3 | 0.37614 | 178.4414
401 | 0 | 128.3 | 21.16 | 0 | 183.5 | 19.48 | 55.2 | 17.9 | 0.38333
402 | 0 | 136.4 | 20.47 | 0 | 192.7 | 19.69 | 56.3 | 23.8 | 0.36359
403 | 0 | 128.5 | 20.14 | 0 | 182.8 | 21.06 | 54.3 | 19.9 | 0.3709
404 | 0 | 132.9 | 20.93 | 0 | 189 | 19.95 | 56.1 | 20.7 | 0.37308
405 | 0 | 125.5 | 20.36 | 0 | 179.5 | 20.82 | 54 | 17.5 | 0.37704
406 | 0 | 119.6 | 20.67 | 0 | 174.2 | 20.38 | 54.6 | 10.4 | 0.37857
407 | 0 | 124.5 | 19.8 | 0 | 178.7 | 21.93 | 54.2 | 16.1 | 0.36531
408 | 0 | 124.3 | 20.29 | 0 | 179.8 | 19.86 | 55.5 | 13.3 | 0.36559
409 | 0 | 136.5 | 19.86 | 0 | 189.8 | 18.85 | 53.3 | 29.9 | 0.37261
410 | 0 | 123.8 | 21 | 0 | 179.8 | 21.08 | 56 | 11.8 | 0.375
411 | 0 | 108.8 | 20.26 | 0 | 161.7 | 19.85 | 52.9 | 3 | 0.38299
412 | 0 | 123.5 | 19.82 | 0 | 179.5 | 19.1 | 56 | 11.5 | 0.35393
413 | 0 | 129.9 | 21.68 | 0 | 186.1 | 20.8 | 56.2 | 17.5 | 0.38577
414 | 0 | 122.6 | 20.89 | 0 | 178.6 | 19.18 | 56 | 10.6 | 0.37304
415 | 0 | 127 | 20.85 | 0 | 180.1 | 19.7 | 53.1 | 20.8 | 0.39266
416 | 0 | 136.4 | 21.34 | 0 | 191.3 | 20.59 | 54.9 | 26.6 | 0.38871
417 | 0 | 129.7 | 19.37 | 0 | 184.6 | 21.51 | 54.9 | 19.9 | 0.35282
418 | 0 | 130.4 | 20.88 | 0 | 185 | 20.23 | 54.6 | 21.2 | 0.38242
419 | 0 | 117.9 | 19.03 | 0 | 171.2 | 20.93 | 53.3 | 11.3 | 0.35704
420 | 0 | 117.7 | 19.89 | 0 | 171.4 | 20.15 | 53.7 | 10.3 | 0.37039
421 | 0 | 119.4 | 19.75 | 0 | 171.4 | 19.41 | 52 | 15.4 | 0.37981
422 | 0 | 127 | 19.79 | 0 | 181.7 | 21.16 | 54.7 | 17.6 | 0.36179
423 | 0 | 115 | 19.69 | 0 | 168.9 | 20.09 | 53.9 | 7.2 | 0.36531
424 | 0 | 127.1 | 20.75 | 0 | 182.5 | 21.98 | 55.4 | 16.3 | 0.37455
425 | 0 | 121.7 | 19.76 | 0 | 175.7 | 21.82 | 54 | 13.7 | 0.36593
426 | 0 | 116.6 | 20.56 | 0 | 171.9 | 19.6 | 55.3 | 6 | 0.37179
427 | 0 | 129.1 | 19.54 | 0 | 182.9 | 20.03 | 53.8 | 21.5 | 0.3632
428 | 0 | 117.6 | 20.13 | 0 | 170.6 | 20.22 | 53 | 11.6 | 0.37981
429 | 0 | 112.7 | 20.39 | 0 | 169.1 | 21.87 | 56.4 | -0.1 | 0.36152
430 | 0 | 133.9 | 21.6 | 0 | 187.4 | 19.87 | 53.5 | 26.9 | 0.40374
431 | 0 | 122 | 19.64 | 0 | 175.9 | 20.35 | 53.9 | 14.2 | 0.36438
432 | 0 | 106 | 19.5 | 0 | 162.1 | 18.97 | 56.1 | -6.2 | 0.34759
433 | 0 | 128.5 | 21.35 | 0 | 183.5 | 20.64 | 55 | 18.5 | 0.38818
434 | 0 | 132.2 | 20.39 | 0 | 187.3 | 21.15 | 55.1 | 22 | 0.37005
435 | 0 | 122.4 | 19.9 | 0 | 178 | 21.23 | 55.6 | 11.2 | 0.35791
436 | 0 | 126.8 | 20.31 | 0 | 181.8 | 21.01 | 55 | 16.8 | 0.36927
437 | 0 | 129 | 20.75 | 0 | 182.6 | 20.16 | 53.6 | 21.8 | 0.38713
438 | 0 | 118.9 | 20.83 | 0 | 173.6 | 20.53 | 54.7 | 9.5 | 0.3808
439 | 0 | 132.8 | 20.64 | 0 | 187.3 | 21.24 | 54.5 | 23.8 | 0.37872
440 | 0 | 129.1 | 20.97 | 0 | 182.9 | 20.89 | 53.8 | 21.5 | 0.38978
441 | 0 | 122.4 | 19.5 | 0 | 177.8 | 22.11 | 55.4 | 11.6 | 0.35199
442 | 0 | 114 | 19.37 | 0 | 168.1 | 20.12 | 54.1 | 5.8 | 0.35804
443 | 0 | 125.3 | 19.22 | 0 | 177.8 | 21.02 | 52.5 | 20.3 | 0.3661
444 | 0 | 130.7 | 20.98 | 0 | 185.3 | 20.46 | 54.6 | 21.5 | 0.38425
445 | 0 | 115.7 | 21.07 | 0 | 169.9 | 21.08 | 54.2 | 7.3 | 0.38875
446 | 0 | 129 | 20.49 | 0 | 182.2 | 20.17 | 53.2 | 22.6 | 0.38515
447 | 0 | 117.9 | 19.93 | 0 | 171.8 | 20.8 | 53.9 | 10.1 | 0.36976
448 | 0 | 117.6 | 19.69 | 0 | 173.4 | 22.01 | 55.8 | 6 | 0.35287
449 | 0 | 130.8 | 20.23 | 0 | 187 | 21.86 | 56.2 | 18.4 | 0.35996
450 | 0 | 115.1 | 20.47 | 0 | 170.8 | 19.67 | 55.7 | 3.7 | 0.3675
451 | 0 | 120.8 | 19.06 | 0 | 172.9 | 20.24 | 52.1 | 16.6 | 0.36583
452 | 0 | 127 | 19.29 | 0 | 182.8 | 20.46 | 55.8 | 15.4 | 0.3457
453 | 0 | 131.4 | 20.95 | 0 | 185.5 | 20.4 | 54.1 | 23.2 | 0.38725
454 | 0 | 113.6 | 19.36 | 0 | 167.1 | 21.04 | 53.5 | 6.6 | 0.36187
455 | 0 | 131.7 | 19.62 | 0 | 185.6 | 20.42 | 53.9 | 23.9 | 0.36401
456 | 0 | 121.1 | 19.45 | 0 | 174.4 | 20.46 | 53.3 | 14.5 | 0.36492
457 | 0 | 123.6 | 20.37 | 0 | 178.7 | 20.74 | 55.1 | 13.4 | 0.36969
458 | 0 | 127.3 | 20.34 | 0 | 182 | 20.12 | 54.7 | 17.9 | 0.37185
459 | 0 | 120.1 | 19.44 | 0 | 172.4 | 19.74 | 52.3 | 15.5 | 0.3717
460 | 0 | 117.1 | 21.01 | 0 | 170.8 | 21.96 | 53.7 | 9.7 | 0.39125
461 | 0 | 132.2 | 19.08 | 0 | 186.8 | 21.05 | 54.6 | 23 | 0.34945
462 | 0 | 110.6 | 18.73 | 0 | 163.4 | 21.01 | 52.8 | 5 | 0.35473
463 | 0 | 122.3 | 20.24 | 0 | 175.3 | 20.52 | 53 | 16.3 | 0.38189
464 | 0 | 128.2 | 19.91 | 0 | 181.4 | 19.4 | 53.2 | 21.8 | 0.37425
465 | 0 | 135.6 | 19.95 | 0 | 188.2 | 19.18 | 52.6 | 30.4 | 0.37928
466 | 0 | 107 | 21.09 | 0 | 159.4 | 20.12 | 52.4 | 2.2 | 0.40248
467 | 0 | 111.7 | 19.41 | 0 | 164.6 | 20.4 | 52.9 | 5.9 | 0.36692
468 | 0 | 114.3 | 20.51 | 0 | 169.2 | 20.49 | 54.9 | 4.5 | 0.37359
469 | 0 | 135.8 | 20.49 | 0 | 191.8 | 20.2 | 56 | 23.8 | 0.36589
470 | 0 | 126.9 | 19.82 | 0 | 183.5 | 21.99 | 56.6 | 13.7 | 0.35018
471 | 0 | 137.5 | 19.87 | 0 | 192.4 | 20.07 | 54.9 | 27.7 | 0.36193
472 | 0 | 130.5 | 20.96 | 0 | 186.5 | 20.36 | 56 | 18.5 | 0.37429
473 | 0 | 116.7 | 19.89 | 0 | 170 | 22.33 | 53.3 | 10.1 | 0.37317
474 | 0 | 113 | 20.31 | 0 | 166.4 | 20.67 | 53.4 | 6.2 | 0.38034
475 | 0 | 125.5 | 19.67 | 0 | 179 | 20.25 | 53.5 | 18.5 | 0.36766
476 | 0 | 122.8 | 19.31 | 0 | 180.2 | 20.19 | 57.4 | 8 | 0.33641
477 | 0 | 128.8 | 20.18 | 0 | 183.7 | 20.87 | 54.9 | 19 | 0.36758
478 | 0 | 106.4 | 19.87 | 0 | 159.8 | 18.96 | 53.4 | -0.4 | 0.3721
479 | 0 | 141 | 19.49 | 0 | 194.7 | 19.43 | 53.7 | 33.6 | 0.36294
480 | 0 | 125.7 | 20.74 | 0 | 181.4 | 20.4 | 55.7 | 14.3 | 0.37235
481 | 0 | 119.8 | 18.82 | 0 | 173.1 | 21.15 | 53.3 | 13.2 | 0.3531
482 | 0 | 129.4 | 19.81 | 0 | 184.3 | 20.81 | 54.9 | 19.6 | 0.36084
483 | 0 | 107.7 | 20.2 | 0 | 159 | 19.86 | 51.3 | 5.1 | 0.39376
484 | 0 | 139.3 | 21.2 | 0 | 195.5 | 21.94 | 56.2 | 26.9 | 0.37722
485 | 0 | 111.8 | 19.57 | 0 | 163.6 | 19.51 | 51.8 | 8.2 | 0.3778
486 | 0 | 117.9 | 18.14 | 0 | 172.8 | 20.91 | 54.9 | 8.1 | 0.33042
487 | 0 | 112.2 | 20.06 | 0 | 165.4 | 21.03 | 53.2 | 5.8 | 0.37707
488 | 0 | 126 | 20.07 | 0 | 180.9 | 20.45 | 54.9 | 16.2 | 0.36557
489 | 0 | 124.6 | 18.82 | 0 | 180.7 | 19.98 | 56.1 | 12.4 | 0.33547
490 | 0 | 121.7 | 20.71 | 0 | 176.1 | 20.24 | 54.4 | 12.9 | 0.3807
491 | 0 | 117.2 | 20.42 | 0 | 168.4 | 20.11 | 51.2 | 14.8 | 0.39883
492 | 0 | 131.5 | 18.79 | 0 | 187.2 | 20.88 | 55.7 | 20.1 | 0.33734
493 | 0 | 118 | 20.05 | 0 | 173 | 20.34 | 55 | 8 | 0.36455
494 | 0 | 128.6 | 20.26 | 0 | 184.2 | 20.52 | 55.6 | 17.4 | 0.36439
495 | 0 | 136.6 | 19.79 | 0 | 191.2 | 19.03 | 54.6 | 27.4 | 0.36245
496 | 0 | 124.5 | 21.81 | 0 | 180.8 | 21.3 | 56.3 | 11.9 | 0.38739
497 | 0 | 126.1 | 20.53 | 0 | 182.4 | 20.3 | 56.3 | 13.5 | 0.36465
498 | 0 | 132.4 | 20.23 | 0 | 188.6 | 20.38 | 56.2 | 20 | 0.35996
499 | 0 | 130.4 | 20 | 0 | 185.9 | 21.27 | 55.5 | 19.4 | 0.36036
500 | 0 | 116.2 | 20.06 | 0 | 170 | 20.37 | 53.8 | 8.6 | 0.37286
501 | 0 | 137.7 | 20.16 | 0 | 194.6 | 20.28 | 56.9 | 23.9 | 0.35431
502 | 0 | 137.7 | 20.3 | 0 | 194.2 | 20.69 | 56.5 | 24.7 | 0.35929
503 | 0 | 132 | 20.09 | 0 | 184.8 | 20.48 | 52.8 | 26.4 | 0.38049
504 | 0 | 129.1 | 20.06 | 0 | 186.4 | 20.91 | 57.3 | 14.5 | 0.35009
505 | 0 | 136.5 | 19.7 | 0 | 193.5 | 21.87 | 57 | 22.5 | 0.34561
506 | 0 | 116.1 | 19.63 | 0 | 172.3 | 19.77 | 56.2 | 3.7 | 0.34929
507 | 0 | 127.6 | 19.41 | 0 | 181 | 19.55 | 53.4 | 20.8 | 0.36348
508 | 0 | 115.6 | 20.86 | 0 | 170.3 | 20.26 | 54.7 | 6.2 | 0.38135
509 | 0 | 126 | 20.12 | 0 | 180.9 | 21.58 | 54.9 | 16.2 | 0.36648
510 | 0 | 118.8 | 21.06 | 0 | 175.4 | 19.5 | 56.6 | 5.6 | 0.37208
511 | 0 | 123.9 | 19.24 | 0 | 178.6 | 19.78 | 54.7 | 14.5 | 0.35174
512 | 0 | 130.1 | 17.87 | 0 | 186.6 | 19.63 | 56.5 | 17.1 | 0.31628 | mean of S4 |  | noise ( fC ) | electrons
513 | 0 | 121.1 | 19.15 | 0 | 175.1 | 18.72 | 54 | 13.1 | 0.35463 | 54.146 | 16.1373 | 0.33698 | 2106.1232
514 | 0 | 118.7 | 17.69 | 0 | 174.7 | 18.14 | 56 | 6.7 | 0.31589
515 | 0 | 130.6 | 17.79 | 0 | 187.6 | 18.81 | 57 | 16.6 | 0.31211 | spread
516 | 0 | 132.8 | 18.98 | 0 | 187.2 | 19.63 | 54.4 | 24 | 0.3489 | 1.4775 | 7.834 | 0.013506 | 84.4114
517 | 0 | 134.6 | 17.23 | 0 | 189.1 | 19.1 | 54.5 | 25.6 | 0.31615
518 | 0 | 128.2 | 17.65 | 0 | 183.4 | 18.76 | 55.2 | 17.8 | 0.31975 | QF
519 | 0 | 131.4 | 18.65 | 0 | 184.9 | 17.64 | 53.5 | 24.4 | 0.3486 | 6.7919
520 | 0 | 129.3 | 19.09 | 0 | 185.3 | 18.04 | 56 | 17.3 | 0.34089
521 | 0 | 124.5 | 19.07 | 0 | 179.3 | 18.95 | 54.8 | 14.9 | 0.34799
522 | 0 | 124.1 | 17.38 | 0 | 180.3 | 17.25 | 56.2 | 11.7 | 0.30925
523 | 0 | 132.4 | 18.44 | 0 | 187.8 | 17.97 | 55.4 | 21.6 | 0.33285
524 | 0 | 127 | 18.3 | 0 | 181.9 | 18.28 | 54.9 | 17.2 | 0.33333 | mean(response) at Qin(fC) |  | 2
525 | 0 | 123.1 | 18.21 | 0 | 175.3 | 17.15 | 52.2 | 18.7 | 0.34885 | 122.4852
526 | 0 | 125.6 | 18.93 | 0 | 180.4 | 18.25 | 54.8 | 16 | 0.34544
527 | 0 | 131.8 | 17.44 | 0 | 186.7 | 17.81 | 54.9 | 22 | 0.31767 | mean(response) at Qin(fC) |  | 3
528 | 0 | 129.5 | 18.75 | 0 | 184 | 19.47 | 54.5 | 20.5 | 0.34404 | 175.7852
529 | 0 | 118.2 | 18.74 | 0 | 171 | 18.88 | 52.8 | 12.6 | 0.35492
530 | 0 | 123.5 | 17.31 | 0 | 177.8 | 18.95 | 54.3 | 14.9 | 0.31878
531 | 0 | 135.7 | 17.88 | 0 | 189.9 | 17.42 | 54.2 | 27.3 | 0.32989
532 | 0 | 129.4 | 18.79 | 0 | 183.5 | 18.54 | 54.1 | 21.2 | 0.34732
533 | 0 | 119.4 | 19.76 | 0 | 173.8 | 20.48 | 54.4 | 10.6 | 0.36324
534 | 0 | 119.8 | 17.78 | 0 | 174.8 | 18.41 | 55 | 9.8 | 0.32327
535 | 0 | 123.4 | 18.46 | 0 | 176.9 | 18.2 | 53.5 | 16.4 | 0.34505
536 | 0 | 122.5 | 18.68 | 0 | 176.8 | 18.43 | 54.3 | 13.9 | 0.34401
537 | 0 | 116.1 | 17.9 | 0 | 170.8 | 17.83 | 54.7 | 6.7 | 0.32724
538 | 0 | 118.9 | 17.6 | 0 | 171.2 | 17.27 | 52.3 | 14.3 | 0.33652
539 | 0 | 125.5 | 18.61 | 0 | 181.1 | 17.69 | 55.6 | 14.3 | 0.33471
540 | 0 | 120.5 | 18.5 | 0 | 175 | 18.44 | 54.5 | 11.5 | 0.33945
541 | 0 | 123.6 | 19.01 | 0 | 177.5 | 17.54 | 53.9 | 15.8 | 0.35269
542 | 0 | 144.4 | 18.44 | 0 | 198.4 | 17.92 | 54 | 36.4 | 0.34148
543 | 0 | 143.8 | 18.59 | 0 | 195.1 | 17.75 | 51.3 | 41.2 | 0.36238
544 | 0 | 141.9 | 19 | 0 | 197.1 | 17.69 | 55.2 | 31.5 | 0.3442
545 | 0 | 123.2 | 17.74 | 0 | 175 | 18.6 | 51.8 | 19.6 | 0.34247
546 | 0 | 132.6 | 18.99 | 0 | 188.5 | 19.3 | 55.9 | 20.8 | 0.33971
547 | 0 | 122.4 | 18.31 | 0 | 176.3 | 18 | 53.9 | 14.6 | 0.3397
548 | 0 | 112.9 | 18.42 | 0 | 165.4 | 18.65 | 52.5 | 7.9 | 0.35086
549 | 0 | 123.8 | 18.52 | 0 | 179.2 | 18.72 | 55.4 | 13 | 0.3343
550 | 0 | 124.5 | 18.19 | 0 | 179.9 | 17.58 | 55.4 | 13.7 | 0.32834
551 | 0 | 127.5 | 17.29 | 0 | 181.4 | 18.5 | 53.9 | 19.7 | 0.32078
552 | 0 | 129.9 | 17.98 | 0 | 183.2 | 17.57 | 53.3 | 23.3 | 0.33734
553 | 0 | 123.5 | 18.26 | 0 | 176.6 | 18.05 | 53.1 | 17.3 | 0.34388
554 | 0 | 118.2 | 17.88 | 0 | 174.6 | 18.97 | 56.4 | 5.4 | 0.31702
555 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
556 | 0 | 116.2 | 18.06 | 0 | 168.9 | 19.18 | 52.7 | 10.8 | 0.34269
557 | 0 | 127 | 18.03 | 0 | 178.8 | 18.98 | 51.8 | 23.4 | 0.34807
558 | 0 | 125.4 | 18.48 | 0 | 179.9 | 17.25 | 54.5 | 16.4 | 0.33908
559 | 0 | 113.8 | 17.51 | 0 | 166.7 | 16.97 | 52.9 | 8 | 0.331
560 | 0 | 120.4 | 18.78 | 0 | 172.6 | 18.47 | 52.2 | 16 | 0.35977
561 | 0 | 115.4 | 17.44 | 0 | 166.7 | 18.09 | 51.3 | 12.8 | 0.33996
562 | 0 | 120.6 | 18.08 | 0 | 177 | 18.74 | 56.4 | 7.8 | 0.32057
563 | 0 | 124.5 | 17.56 | 0 | 179.6 | 19.27 | 55.1 | 14.3 | 0.31869
564 | 0 | 124.4 | 19.44 | 0 | 179.4 | 18.63 | 55 | 14.4 | 0.35345
565 | 0 | 105.8 | 18.08 | 0 | 156 | 19.31 | 50.2 | 5.4 | 0.36016
566 | 0 | 119.5 | 17.87 | 0 | 173.1 | 18.33 | 53.6 | 12.3 | 0.3334
567 | 0 | 127.5 | 18.4 | 0 | 181.5 | 19.01 | 54 | 19.5 | 0.34074
568 | 0 | 121.8 | 17.31 | 0 | 174 | 17.66 | 52.2 | 17.4 | 0.33161
569 | 0 | 111.9 | 17.95 | 0 | 164.3 | 18.83 | 52.4 | 7.1 | 0.34256
570 | 0 | 126.3 | 19.02 | 0 | 180.1 | 18.9 | 53.8 | 18.7 | 0.35353
571 | 0 | 157.2 | 17.49 | 0 | 211.3 | 16.52 | 54.1 | 49 | 0.32329
572 | 0 | 124.3 | 19.67 | 0 | 178.6 | 18.81 | 54.3 | 15.7 | 0.36225
573 | 0 | 120.6 | 18.39 | 0 | 172.8 | 17.89 | 52.2 | 16.2 | 0.3523
574 | 0 | 119.7 | 18.69 | 0 | 174.2 | 17.73 | 54.5 | 10.7 | 0.34294
575 | 0 | 114.9 | 17.98 | 0 | 168.2 | 18.43 | 53.3 | 8.3 | 0.33734
576 | 0 | 118.5 | 18.37 | 0 | 170.9 | 17.45 | 52.4 | 13.7 | 0.35057
577 | 0 | 127.2 | 18.56 | 0 | 180 | 18.61 | 52.8 | 21.6 | 0.35152
578 | 0 | 124.9 | 18.97 | 0 | 179.5 | 18.43 | 54.6 | 15.7 | 0.34744
579 | 0 | 139.8 | 17.48 | 0 | 195.6 | 17.61 | 55.8 | 28.2 | 0.31326
580 | 0 | 129.8 | 18.79 | 0 | 186.6 | 19.02 | 56.8 | 16.2 | 0.33081
581 | 0 | 128.9 | 17.75 | 0 | 182.2 | 18.24 | 53.3 | 22.3 | 0.33302
582 | 0 | 112.5 | 17.24 | 0 | 167.9 | 17.43 | 55.4 | 1.7 | 0.31119
583 | 0 | 140 | 18.42 | 0 | 196.6 | 18.36 | 56.6 | 26.8 | 0.32544
584 | 0 | 115.1 | 19.41 | 0 | 171.7 | 19.14 | 56.6 | 1.9 | 0.34293
585 | 0 | 127.3 | 19.56 | 0 | 181.9 | 18.09 | 54.6 | 18.1 | 0.35824
586 | 0 | 113.3 | 17.17 | 0 | 166 | 17.31 | 52.7 | 7.9 | 0.32581
587 | 0 | 111.1 | 17.22 | 0 | 163.2 | 18.57 | 52.1 | 6.9 | 0.33052
588 | 0 | 120.3 | 17.81 | 0 | 175 | 18.07 | 54.7 | 10.9 | 0.32559
589 | 0 | 116.6 | 18.11 | 0 | 170 | 19.13 | 53.4 | 9.8 | 0.33914
590 | 0 | 120.1 | 17.25 | 0 | 175.1 | 17.75 | 55 | 10.1 | 0.31364
591 | 0 | 130 | 17.66 | 0 | 185.3 | 17.3 | 55.3 | 19.4 | 0.31935
592 | 0 | 120 | 17.58 | 0 | 173.8 | 18.88 | 53.8 | 12.4 | 0.32677
593 | 0 | 140.3 | 18.67 | 0 | 195.3 | 18.47 | 55 | 30.3 | 0.33945
594 | 0 | 128.9 | 19.32 | 0 | 182 | 17.78 | 53.1 | 22.7 | 0.36384
595 | 0 | 122.1 | 18.41 | 0 | 175.2 | 18.57 | 53.1 | 15.9 | 0.3467
596 | 0 | 115.7 | 18.33 | 0 | 171.8 | 19.2 | 56.1 | 3.5 | 0.32674
597 | 0 | 122.3 | 18.68 | 0 | 176.2 | 19.21 | 53.9 | 14.5 | 0.34657
598 | 0 | 108.8 | 18.01 | 0 | 161.9 | 17.25 | 53.1 | 2.6 | 0.33917
599 | 0 | 123 | 17.84 | 0 | 176 | 17.66 | 53 | 17 | 0.3366
600 | 0 | 129.1 | 19.26 | 0 | 183.8 | 19.31 | 54.7 | 19.7 | 0.3521
601 | 0 | 126.8 | 18.12 | 0 | 179.3 | 19.13 | 52.5 | 21.8 | 0.34514
602 | 0 | 132.1 | 17.59 | 0 | 184.9 | 17.91 | 52.8 | 26.5 | 0.33314
603 | 0 | 117 | 17.46 | 0 | 168.5 | 18.06 | 51.5 | 14 | 0.33903
604 | 0 | 120.4 | 17.97 | 0 | 171.4 | 18 | 51 | 18.4 | 0.35235
605 | 0 | 127.5 | 18.92 | 0 | 180.3 | 18.23 | 52.8 | 21.9 | 0.35833
606 | 0 | 127.7 | 18.57 | 0 | 182.9 | 17.92 | 55.2 | 17.3 | 0.33641
607 | 0 | 135.2 | 18.01 | 0 | 188.8 | 17.43 | 53.6 | 28 | 0.33601
608 | 0 | 125.3 | 18.65 | 0 | 179.7 | 17.99 | 54.4 | 16.5 | 0.34283
609 | 0 | 132 | 18.61 | 0 | 185.4 | 18.04 | 53.4 | 25.2 | 0.3485
610 | 0 | 116.5 | 17.27 | 0 | 170.3 | 17.52 | 53.8 | 8.9 | 0.321
611 | 0 | 121.7 | 17.74 | 0 | 176.4 | 18.18 | 54.7 | 12.3 | 0.32431
612 | 0 | 96.9 | 16.33 | 0 | 148.7 | 17.49 | 51.8 | -6.7 | 0.31525
613 | 0 | 121.7 | 18.46 | 0 | 176.6 | 17.65 | 54.9 | 11.9 | 0.33625
614 | 0 | 121.8 | 18.12 | 0 | 176.5 | 18.49 | 54.7 | 12.4 | 0.33126
615 | 0 | 113.6 | 17.83 | 0 | 166.7 | 17.74 | 53.1 | 7.4 | 0.33578
616 | 0 | 118.9 | 18.43 | 0 | 172.6 | 18.35 | 53.7 | 11.5 | 0.3432
617 | 0 | 124 | 17.8 | 0 | 178 | 18.87 | 54 | 16 | 0.32963
618 | 0 | 128 | 17.89 | 0 | 182.7 | 18.78 | 54.7 | 18.6 | 0.32706
619 | 0 | 120.7 | 17.59 | 0 | 174.4 | 20.09 | 53.7 | 13.3 | 0.32756
620 | 0 | 127.9 | 19.21 | 0 | 179.9 | 17.6 | 52 | 23.9 | 0.36942
621 | 0 | 118.4 | 17.51 | 0 | 170.9 | 18.42 | 52.5 | 13.4 | 0.33352
622 | 0 | 140 | 18.64 | 0 | 194.3 | 17.5 | 54.3 | 31.4 | 0.34328
623 | 0 | 118.3 | 18.45 | 0 | 173.8 | 18.58 | 55.5 | 7.3 | 0.33243
624 | 0 | 119.5 | 18.28 | 0 | 174.3 | 18.37 | 54.8 | 9.9 | 0.33358
625 | 0 | 124.6 | 18.1 | 0 | 177.2 | 18.83 | 52.6 | 19.4 | 0.34411
626 | 0 | 129.9 | 17.53 | 0 | 185.9 | 18.33 | 56 | 17.9 | 0.31304
627 | 0 | 120.1 | 17.99 | 0 | 176.4 | 18.16 | 56.3 | 7.5 | 0.31954
628 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
629 | 0 | 129.1 | 18.47 | 0 | 182.9 | 17.98 | 53.8 | 21.5 | 0.34331
630 | 0 | 124.8 | 18.82 | 0 | 181.5 | 19.09 | 56.7 | 11.4 | 0.33192
631 | 0 | 120.7 | 17.01 | 0 | 173.9 | 18.24 | 53.2 | 14.3 | 0.31974
632 | 0 | 113.8 | 18.08 | 0 | 167.8 | 18.8 | 54 | 5.8 | 0.33481
633 | 0 | 126 | 18.44 | 0 | 179.3 | 17.85 | 53.3 | 19.4 | 0.34597
634 | 0 | 131.1 | 18.93 | 0 | 188.8 | 17.92 | 57.7 | 15.7 | 0.32808
635 | 0 | 119.2 | 19.12 | 0 | 172.5 | 18.87 | 53.3 | 12.6 | 0.35872
636 | 0 | 127.1 | 18.16 | 0 | 183.7 | 19.65 | 56.6 | 13.9 | 0.32085
637 | 0 | 141.3 | 19.59 | 0 | 196.9 | 20.17 | 55.6 | 30.1 | 0.35234
638 | 0 | 129.7 | 18.53 | 0 | 186.8 | 18.29 | 57.1 | 15.5 | 0.32452
639 | 0 | 126.1 | 18.18 | 0 | 182 | 17.93 | 55.9 | 14.3 | 0.32522
640 | 0 | 134.6 | 17.67 | 0 | 192.5 | 17.92 | 57.9 | 18.8 | 0.30518 | mean of E5 |  | noise ( fC ) | electrons
641 | 0 | 123.6 | 5.38 | 0 | 177.8 | 5.659 | 54.2 | 15.2 | 0.099262 | 56.1506 | 13.8798 | 0.32152 | 2009.5293
642 | 0 | 131.9 | 18 | 0 | 190.5 | 18.08 | 58.6 | 14.7 | 0.30717
643 | 0 | 116.7 | 18.19 | 0 | 172.5 | 18.48 | 55.8 | 5.1 | 0.32599 | spread
644 | 0 | 128.4 | 18.44 | 0 | 183.1 | 18.18 | 54.7 | 19 | 0.33711 | 1.7757 | 9.0182 | 0.030527 | 190.7917
645 | 0 | 119.8 | 20.43 | 0 | 176.7 | 19.2 | 56.9 | 6 | 0.35905
646 | 0 | 146.5 | 18.39 | 0 | 204.5 | 18.54 | 58 | 30.5 | 0.31707 | QF
647 | 0 | 120.4 | 19.21 | 0 | 179.7 | 19.45 | 59.3 | 1.8 | 0.32395 | 6.1091
648 | 0 | 135.2 | 19.58 | 0 | 192.3 | 19.49 | 57.1 | 21 | 0.34291
649 | 0 | 129.2 | 19.01 | 0 | 185.4 | 19.49 | 56.2 | 16.8 | 0.33826
650 | 0 | 122 | 18.16 | 0 | 177.6 | 18.11 | 55.6 | 10.8 | 0.32662
651 | 0 | 108.1 | 5.382 | 0 | 155.2 | 5.679 | 47.1 | 13.9 | 0.11427
652 | 0 | 158.1 | 19.07 | 0 | 215.7 | 21.29 | 57.6 | 42.9 | 0.33108 | mean(response) at Qin(fC) |  | 2
653 | 0 | 146 | 18.28 | 0 | 201.8 | 18.22 | 55.8 | 34.4 | 0.3276 | 125.1952
654 | 0 | 134.9 | 19.21 | 0 | 192 | 19.75 | 57.1 | 20.7 | 0.33643
655 | 0 | 125.8 | 18.52 | 0 | 179.2 | 18.63 | 53.4 | 19 | 0.34682 | mean(response) at Qin(fC) |  | 3
656 | 0 | 117.1 | 18.19 | 0 | 173.9 | 19.59 | 56.8 | 3.5 | 0.32025 | 180.907
657 | 0 | 125.5 | 19.88 | 0 | 185.1 | 19.81 | 59.6 | 6.3 | 0.33356
658 | 0 | 119.7 | 18.51 | 0 | 175.8 | 19.37 | 56.1 | 7.5 | 0.32995
659 | 0 | 128.5 | 18.01 | 0 | 183.7 | 18.71 | 55.2 | 18.1 | 0.32627
660 | 0 | 97.18 | 18.78 | 0 | 151.7 | 18.24 | 54.52 | -11.86 | 0.34446
661 | 0 | 147.8 | 19.13 | 0 | 206.2 | 19.41 | 58.4 | 31 | 0.32757
662 | 0 | 124.8 | 18.58 | 0 | 179.6 | 18.89 | 54.8 | 15.2 | 0.33905
663 | 0 | 127.7 | 18.76 | 0 | 183.7 | 18.73 | 56 | 15.7 | 0.335
664 | 0 | 110.1 | 18.31 | 0 | 164.4 | 19.06 | 54.3 | 1.5 | 0.3372
665 | 0 | 107.7 | 17.02 | 0 | 163.9 | 17.11 | 56.2 | -4.7 | 0.30285
666 | 0 | 130 | 18.34 | 0 | 183.7 | 18.35 | 53.7 | 22.6 | 0.34153
667 | 0 | 118.2 | 18.61 | 0 | 175 | 19.97 | 56.8 | 4.6 | 0.32764
668 | 0 | 133.6 | 18.86 | 0 | 189.6 | 17.93 | 56 | 21.6 | 0.33679
669 | 0 | 141.8 | 19.19 | 0 | 199.2 | 17.79 | 57.4 | 27 | 0.33432
670 | 0 | 131.2 | 18.14 | 0 | 187.1 | 19.09 | 55.9 | 19.4 | 0.32451
671 | 0 | 134.7 | 18.02 | 0 | 190 | 19.06 | 55.3 | 24.1 | 0.32586
672 | 0 | 123.3 | 19.89 | 0 | 179 | 19.34 | 55.7 | 11.9 | 0.35709
673 | 0 | 131.5 | 19.21 | 0 | 189.5 | 19.26 | 58 | 15.5 | 0.33121
674 | 0 | 121.6 | 17.88 | 0 | 177.4 | 18.38 | 55.8 | 10 | 0.32043
675 | 0 | 124.4 | 18.83 | 0 | 181.2 | 18.77 | 56.8 | 10.8 | 0.33151
676 | 0 | 113.3 | 18.06 | 0 | 169.1 | 19.05 | 55.8 | 1.7 | 0.32366
677 | 0 | 125.8 | 18.5 | 0 | 182.8 | 18.89 | 57 | 11.8 | 0.32456
678 | 0 | 119.6 | 19.39 | 0 | 174.7 | 18.85 | 55.1 | 9.4 | 0.35191
679 | 0 | 114.9 | 17.92 | 0 | 168.4 | 18.94 | 53.5 | 7.9 | 0.33495
680 | 0 | 125.5 | 17.13 | 0 | 181.5 | 18.77 | 56 | 13.5 | 0.30589
681 | 0 | 121.9 | 19.02 | 0 | 176.7 | 18.83 | 54.8 | 12.3 | 0.34708
682 | 0 | 122.6 | 18.27 | 0 | 178.1 | 19.19 | 55.5 | 11.6 | 0.32919
683 | 0 | 113.1 | 18.48 | 0 | 168.4 | 18.93 | 55.3 | 2.5 | 0.33418
684 | 0 | 120.2 | 19.34 | 0 | 176.2 | 19.01 | 56 | 8.2 | 0.34536
685 | 0 | 126.1 | 18.55 | 0 | 182 | 19.19 | 55.9 | 14.3 | 0.33184
686 | 0 | 130.7 | 18.59 | 0 | 186.7 | 19.36 | 56 | 18.7 | 0.33196
687 | 0 | 119.2 | 17.35 | 0 | 173.3 | 17.84 | 54.1 | 11 | 0.3207
688 | 0 | 127.7 | 19.38 | 0 | 184.5 | 19.48 | 56.8 | 14.1 | 0.3412
689 | 0 | 126 | 17.99 | 0 | 181.3 | 19.82 | 55.3 | 15.4 | 0.32532
690 | 0 | 124.6 | 18.23 | 0 | 182 | 17.87 | 57.4 | 9.8 | 0.3176
691 | 0 | 116.9 | 18.63 | 0 | 171.3 | 18.85 | 54.4 | 8.1 | 0.34246
692 | 0 | 137.7 | 18.84 | 0 | 195.4 | 19.1 | 57.7 | 22.3 | 0.32652
693 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
694 | 0 | 128.7 | 19.49 | 0 | 185.8 | 19.59 | 57.1 | 14.5 | 0.34133
695 | 0 | 134.5 | 17.82 | 0 | 190.4 | 19.04 | 55.9 | 22.7 | 0.31878
696 | 0 | 111 | 17.66 | 0 | 165.9 | 16.67 | 54.9 | 1.2 | 0.32168
697 | 0 | 138 | 18.25 | 0 | 195.8 | 18.4 | 57.8 | 22.4 | 0.31574
698 | 0 | 118.5 | 17.76 | 0 | 173.5 | 19.02 | 55 | 8.5 | 0.32291
699 | 0 | 110.3 | 17.36 | 0 | 163.1 | 18.82 | 52.8 | 4.7 | 0.32879
700 | 0 | 124.5 | 18.96 | 0 | 181.5 | 17.97 | 57 | 10.5 | 0.33263
701 | 0 | 128.7 | 18.59 | 0 | 184.4 | 18.62 | 55.7 | 17.3 | 0.33375
702 | 0 | 142.6 | 18.53 | 0 | 200.3 | 18.34 | 57.7 | 27.2 | 0.32114
703 | 0 | 136.4 | 19.16 | 0 | 193.9 | 19.13 | 57.5 | 21.4 | 0.33322
704 | 0 | 116.9 | 18.45 | 0 | 174.2 | 18.47 | 57.3 | 2.3 | 0.32199
705 | 0 | 124.8 | 18.85 | 0 | 182.4 | 20.27 | 57.6 | 9.6 | 0.32726
706 | 0 | 133.5 | 18.32 | 0 | 189.3 | 17.97 | 55.8 | 21.9 | 0.32832
707 | 0 | 130.7 | 18.54 | 0 | 187 | 19.04 | 56.3 | 18.1 | 0.32931
708 | 0 | 126.2 | 18.27 | 0 | 183.2 | 18.57 | 57 | 12.2 | 0.32053
709 | 0 | 116.3 | 17.98 | 0 | 174.5 | 17.4 | 58.2 | -0.1 | 0.30893
710 | 0 | 119.6 | 17.57 | 0 | 175.4 | 17.19 | 55.8 | 8 | 0.31487
711 | 0 | 117.5 | 16.94 | 0 | 172.6 | 18.11 | 55.1 | 7.3 | 0.30744
712 | 0 | 126.6 | 18.86 | 0 | 182.6 | 18.05 | 56 | 14.6 | 0.33679
713 | 0 | 121.3 | 18.6 | 0 | 178.2 | 18.4 | 56.9 | 7.5 | 0.32689
714 | 0 | 118.5 | 18.24 | 0 | 173.9 | 18.32 | 55.4 | 7.7 | 0.32924
715 | 0 | 123.4 | 18.2 | 0 | 179.8 | 19.57 | 56.4 | 10.6 | 0.3227
716 | 0 | 104.6 | 16.21 | 0 | 158.5 | 18.37 | 53.9 | -3.2 | 0.30074
717 | 0 | 140.7 | 18.72 | 0 | 198 | 18.8 | 57.3 | 26.1 | 0.3267
718 | 0 | 113.4 | 18.2 | 0 | 167.9 | 18.52 | 54.5 | 4.4 | 0.33394
719 | 0 | 132.6 | 19.28 | 0 | 191.1 | 17.5 | 58.5 | 15.6 | 0.32957
720 | 0 | 126.7 | 18.21 | 0 | 181.1 | 18.8 | 54.4 | 17.9 | 0.33474
721 | 0 | 124.6 | 19.1 | 0 | 179.8 | 17.87 | 55.2 | 14.2 | 0.34601
722 | 0 | 121.4 | 17.78 | 0 | 179.4 | 17.79 | 58 | 5.4 | 0.30655
723 | 0 | 109 | 18.23 | 0 | 162.6 | 18.86 | 53.6 | 1.8 | 0.34011
724 | 0 | 131.7 | 18.03 | 0 | 184.5 | 18.24 | 52.8 | 26.1 | 0.34148
725 | 0 | 127.5 | 18.56 | 0 | 182.8 | 18.9 | 55.3 | 16.9 | 0.33562
726 | 0 | 142.7 | 18.63 | 0 | 197.3 | 17.17 | 54.6 | 33.5 | 0.34121
727 | 0 | 127.4 | 18.59 | 0 | 181.3 | 18.91 | 53.9 | 19.6 | 0.3449
728 | 0 | 127.6 | 17.54 | 0 | 181.6 | 18.21 | 54 | 19.6 | 0.32481
729 | 0 | 135.9 | 18.63 | 0 | 194.5 | 18.55 | 58.6 | 18.7 | 0.31792
730 | 0 | 133.3 | 18.11 | 0 | 190.4 | 18.57 | 57.1 | 19.1 | 0.31716
731 | 0 | 109.7 | 17.24 | 0 | 163.3 | 17.82 | 53.6 | 2.5 | 0.32164
732 | 0 | 138.4 | 18.2 | 0 | 194.1 | 18.23 | 55.7 | 27 | 0.32675
733 | 0 | 115 | 17.19 | 0 | 171 | 19.17 | 56 | 3 | 0.30696
734 | 0 | 123.5 | 17.82 | 0 | 179.5 | 18.73 | 56 | 11.5 | 0.31821
735 | 0 | 115 | 17.81 | 0 | 170.7 | 18.65 | 55.7 | 3.6 | 0.31975
736 | 0 | 121.2 | 17.31 | 0 | 177.5 | 17.83 | 56.3 | 8.6 | 0.30746
737 | 0 | 125.4 | 18.61 | 0 | 183.2 | 18.57 | 57.8 | 9.8 | 0.32197
738 | 0 | 114.7 | 17.55 | 0 | 170.1 | 17.23 | 55.4 | 3.9 | 0.31679
739 | 0 | 117.9 | 17.32 | 0 | 173.6 | 18.41 | 55.7 | 6.5 | 0.31095
740 | 0 | 117.8 | 17.76 | 0 | 172.6 | 17.82 | 54.8 | 8.2 | 0.32409
741 | 0 | 128.4 | 18.88 | 0 | 186.7 | 18.66 | 58.3 | 11.8 | 0.32384
742 | 0 | 128.2 | 17.4 | 0 | 183 | 16.87 | 54.8 | 18.6 | 0.31752
743 | 0 | 114.3 | 16.06 | 0 | 170.6 | 16.9 | 56.3 | 1.7 | 0.28526
744 | 0 | 127.3 | 17.81 | 0 | 184.2 | 18.05 | 56.9 | 13.5 | 0.31301
745 | 0 | 130.7 | 17.91 | 0 | 188.8 | 18.92 | 58.1 | 14.5 | 0.30826
746 | 0 | 117.8 | 17.39 | 0 | 173.2 | 18.07 | 55.4 | 7 | 0.3139
747 | 0 | 117.8 | 17.43 | 0 | 170.3 | 17.06 | 52.5 | 12.8 | 0.332
748 | 0 | 135.1 | 18.14 | 0 | 194.1 | 17.89 | 59 | 17.1 | 0.30746
749 | 0 | 131.8 | 18.19 | 0 | 189.4 | 18.65 | 57.6 | 16.6 | 0.3158
750 | 0 | 129.9 | 18.08 | 0 | 185.9 | 18.05 | 56 | 17.9 | 0.32286
751 | 0 | 115.1 | 18.18 | 0 | 170.3 | 18.32 | 55.2 | 4.7 | 0.32935
752 | 0 | 131.1 | 18.16 | 0 | 189.4 | 18.63 | 58.3 | 14.5 | 0.31149
753 | 0 | 139.5 | 17.79 | 0 | 197.9 | 19.39 | 58.4 | 22.7 | 0.30462
754 | 0 | 139.2 | 19.17 | 0 | 197.2 | 19.52 | 58 | 23.2 | 0.33052
755 | 0 | 127.7 | 17.89 | 0 | 185.1 | 18.56 | 57.4 | 12.9 | 0.31167
756 | 0 | 110.4 | 17.72 | 0 | 166.3 | 18.87 | 55.9 | -1.4 | 0.31699
757 | 0 | 137.7 | 17.65 | 0 | 196.3 | 19.79 | 58.6 | 20.5 | 0.30119
758 | 0 | 133.7 | 17.93 | 0 | 189.1 | 16.46 | 55.4 | 22.9 | 0.32365
759 | 0 | 124.9 | 17.57 | 0 | 181.2 | 18.73 | 56.3 | 12.3 | 0.31208
760 | 0 | 120 | 18.02 | 0 | 177.1 | 17.95 | 57.1 | 5.8 | 0.31559
761 | 0 | 140.6 | 18.5 | 0 | 197.3 | 18.77 | 56.7 | 27.2 | 0.32628
762 | 0 | 145 | 18.2 | 0 | 202.7 | 16.69 | 57.7 | 29.6 | 0.31542
763 | 0 | 132.1 | 17.48 | 0 | 186.4 | 18.07 | 54.3 | 23.5 | 0.32192
764 | 0 | 143 | 18.04 | 0 | 199.1 | 19 | 56.1 | 30.8 | 0.32157
765 | 0 | 151.3 | 16.12 | 0 | 213.1 | 21.27 | 61.8 | 27.7 | 0.26084
766 | 0 | 133.9 | 17.53 | 0 | 190.7 | 18.44 | 56.8 | 20.3 | 0.30863
767 | 0 | 128.9 | 19 | 0 | 188 | 18.88 | 59.1 | 10.7 | 0.32149
768 | 0 | 142.2 | 26.85 | 0 | 205 | 30.05 | 62.8 | 16.6 | 0.42755 | mean of M8 |  | noise ( fC ) | electrons
769 | 0 | 135.8 | 29.26 | 0 | 195.3 | 27.27 | 59.5 | 16.8 | 0.49176 | 58.2487 | 12.6783 | 0.46923 | 2932.7142
770 | 0 | 147.5 | 30.12 | 0 | 212.3 | 28.92 | 64.8 | 17.9 | 0.46481
771 | 0 | 144.4 | 30.23 | 0 | 205.2 | 26.58 | 60.8 | 22.8 | 0.4972 | spread
772 | 0 | 129.5 | 25.12 | 0 | 188.4 | 25.97 | 58.9 | 11.7 | 0.42649 | 2.21 | 7.7972 | 0.029684 | 185.5226
773 | 0 | 133.3 | 28.61 | 0 | 194.2 | 27.7 | 60.9 | 11.5 | 0.46979
774 | 0 | 136 | 29.34 | 0 | 196.9 | 25.69 | 60.9 | 14.2 | 0.48177 | QF
775 | 0 | 135.2 | 29.35 | 0 | 193.9 | 25.6 | 58.7 | 17.8 | 0.5 | 7.1874
776 | 0 | 140 | 25.48 | 0 | 198.5 | 24.74 | 58.5 | 23 | 0.43556
777 | 0 | 121.6 | 27.61 | 0 | 182.5 | 25.9 | 60.9 | -0.2 | 0.45337
778 | 0 | 136.9 | 28.97 | 0 | 197.4 | 28.24 | 60.5 | 15.9 | 0.47884
779 | 0 | 143 | 29.12 | 0 | 200.4 | 25.94 | 57.4 | 28.2 | 0.50732
780 | 0 | 136.6 | 25.29 | 0 | 198 | 29.64 | 61.4 | 13.8 | 0.41189 | mean(response) at Qin(fC) |  | 2
781 | 0 | 125.8 | 27.11 | 0 | 183.2 | 26.87 | 57.4 | 11 | 0.4723 | 126.0024
782 | 0 | 125.7 | 29.45 | 0 | 186.6 | 25.74 | 60.9 | 3.9 | 0.48358
783 | 0 | 141.4 | 28.52 | 0 | 198.1 | 23.77 | 56.7 | 28 | 0.503 | mean(response) at Qin(fC) |  | 3
784 | 0 | 108.9 | 24.14 | 0 | 163.4 | 25.79 | 54.5 | -0.1 | 0.44294 | 191.3852
785 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
786 | 0 | 134.3 | 27.83 | 0 | 191.8 | 25.31 | 57.5 | 19.3 | 0.484
787 | 0 | 128 | 27.16 | 0 | 184.3 | 26.18 | 56.3 | 15.4 | 0.48242
788 | 0 | 132.6 | 24.85 | 0 | 187.6 | 25.2 | 55 | 22.6 | 0.45182
789 | 0 | 119.9 | 27.03 | 0 | 178 | 25.25 | 58.1 | 3.7 | 0.46523
790 | 0 | 125.4 | 27.2 | 0 | 183.9 | 24.08 | 58.5 | 8.4 | 0.46496
791 | 0 | 127.7 | 27.9 | 0 | 185.3 | 25.4 | 57.6 | 12.5 | 0.48438
792 | 0 | 134.8 | 24.54 | 0 | 193.5 | 26.38 | 58.7 | 17.4 | 0.41806
793 | 0 | 142.6 | 27.68 | 0 | 202.9 | 27.19 | 60.3 | 22 | 0.45904
794 | 0 | 126.9 | 27.67 | 0 | 187.1 | 24.21 | 60.2 | 6.5 | 0.45963
795 | 0 | 118.6 | 27.66 | 0 | 174.4 | 24.64 | 55.8 | 7 | 0.4957
796 | 0 | 141.4 | 25.23 | 0 | 205.9 | 33.02 | 64.5 | 12.4 | 0.39116
797 | 0 | 121.1 | 27.41 | 0 | 178 | 25.53 | 56.9 | 7.3 | 0.48172
798 | 0 | 144.1 | 28.41 | 0 | 203.9 | 25.96 | 59.8 | 24.5 | 0.47508
799 | 0 | 136 | 28.98 | 0 | 194.6 | 25.55 | 58.6 | 18.8 | 0.49454
800 | 0 | 132.8 | 24.43 | 0 | 189.9 | 28 | 57.1 | 18.6 | 0.42785
801 | 0 | 141.2 | 26.2 | 0 | 201.3 | 30.16 | 60.1 | 21 | 0.43594
802 | 0 | 135.6 | 28.04 | 0 | 195.9 | 26.79 | 60.3 | 15 | 0.46501
803 | 0 | 121.8 | 27.57 | 0 | 176.3 | 23.8 | 54.5 | 12.8 | 0.50587
804 | 0 | 118.6 | 13.53 | 0 | 166.8 | 15.05 |  |  |  | unbonded
805 | 0 | 126 | 26.16 | 0 | 184 | 25.5 | 58 | 10 | 0.45103
806 | 0 | 136 | 19.93 | 0 | 185 | 12.41 |  |  |  | unbonded
807 | 0 | 117.9 | 26.47 | 0 | 172.4 | 24.47 | 54.5 | 8.9 | 0.48569
808 | 0 | 129.3 | 16.34 | 0 | 178 | 16.26 |  |  |  | unbonded
809 | 0 | 128 | 26.81 | 0 | 185.7 | 26.56 | 57.7 | 12.6 | 0.46464
810 | 0 | 122.2 | 18.93 | 0 | 171.6 | 13.4 |  |  |  | unbonded
811 | 0 | 148 | 29.43 | 0 | 207.4 | 29.37 | 59.4 | 29.2 | 0.49545
812 | 0 | 110.8 | 11.81 | 0 | 160.1 | 14.95 |  |  |  | unbonded
813 | 0 | 131.6 | 25.49 | 0 | 191.3 | 26.46 | 59.7 | 12.2 | 0.42697
814 | 0 | 112.4 | 19.87 | 0 | 161 | 10.98 |  |  |  | unbonded
815 | 0 | 130.1 | 27.21 | 0 | 185.7 | 24.43 | 55.6 | 18.9 | 0.48939
816 | 0 | 105.5 | 10.95 | 0 | 154.7 | 17.68 |  |  |  | unbonded
817 | 0 | 135.7 | 26.9 | 0 | 194.4 | 28.22 | 58.7 | 18.3 | 0.45826
818 | 0 | 134.7 | 19.15 | 0 | 185.4 | 11.9 |  |  |  | unbonded
819 | 0 | 122.2 | 27.51 | 0 | 179.4 | 25.01 | 57.2 | 7.8 | 0.48094
820 | 0 | 127.1 | 13.13 | 0 | 178.1 | 16.04 |  |  |  | unbonded
821 | 0 | 137.8 | 25.66 | 0 | 199.8 | 28.21 | 62 | 13.8 | 0.41387
822 | 0 | 117.9 | 18.06 | 0 | 168.8 | 13.35 |  |  |  | unbonded
823 | 0 | 114.1 | 26.52 | 0 | 168.4 | 24.03 | 54.3 | 5.5 | 0.4884
824 | 0 | 118.7 | 25.64 | 0 | 174.7 | 25.61 | 56 | 6.7 | 0.45786
825 | 0 | 129.4 | 27.28 | 0 | 187.1 | 25.03 | 57.7 | 14 | 0.47279
826 | 0 | 133.6 | 26.94 | 0 | 194.8 | 26.78 | 61.2 | 11.2 | 0.4402
827 | 0 | 123.6 | 27.68 | 0 | 181 | 25.97 | 57.4 | 8.8 | 0.48223
828 | 0 | 124 | 25.22 | 0 | 178.5 | 26.4 | 54.5 | 15 | 0.46275
829 | 0 | 122.4 | 27.02 | 0 | 179.5 | 26.57 | 57.1 | 8.2 | 0.4732
830 | 0 | 150.8 | 27.92 | 0 | 212.6 | 28.76 | 61.8 | 27.2 | 0.45178
831 | 0 | 140.5 | 29.5 | 0 | 200.5 | 27.34 | 60 | 20.5 | 0.49167
832 | 0 | 124.1 | 24.35 | 0 | 180.4 | 26.31 | 56.3 | 11.5 | 0.4325
833 | 0 | 133.1 | 26.77 | 0 | 189.4 | 25.02 | 56.3 | 20.5 | 0.47549
834 | 0 | 129.8 | 28.08 | 0 | 190.3 | 26.63 | 60.5 | 8.8 | 0.46413
835 | 0 | 129.7 | 29.96 | 0 | 188.3 | 26.32 | 58.6 | 12.5 | 0.51126
836 | 0 | 136.8 | 24.48 | 0 | 193.8 | 26.08 | 57 | 22.8 | 0.42947
837 | 0 | 123 | 26.3 | 0 | 177.7 | 23.68 | 54.7 | 13.6 | 0.4808
838 | 0 | 119.2 | 28.12 | 0 | 177.9 | 24.18 | 58.7 | 1.8 | 0.47905
839 | 0 | 126.1 | 27.52 | 0 | 179.7 | 24.2 | 53.6 | 18.9 | 0.51343
840 | 0 | 125.6 | 25.09 | 0 | 184.8 | 27.49 | 59.2 | 7.2 | 0.42382
841 | 0 | 127.5 | 26.49 | 0 | 184.6 | 24.81 | 57.1 | 13.3 | 0.46392
842 | 0 | 132.6 | 28.75 | 0 | 191.9 | 24.46 | 59.3 | 14 | 0.48482
843 | 0 | 118 | 22.86 | 0 | 174 | 18.65 | 56 | 6 | 0.40821
844 | 0 | 125.7 | 26.16 | 0 | 181.5 | 27.31 | 55.8 | 14.1 | 0.46882
845 | 0 | 123.2 | 30.13 | 0 | 177.7 | 29.84 | 54.5 | 14.2 | 0.55284
846 | 0 | 122.5 | 28.18 | 0 | 178.7 | 24.47 | 56.2 | 10.1 | 0.50142
847 | 0 | 111.4 | 27.74 | 0 | 168.8 | 24.87 | 57.4 | -3.4 | 0.48328
848 | 0 | 123.1 | 23.73 | 0 | 179 | 25.83 | 55.9 | 11.3 | 0.42451
849 | 0 | 116.8 | 27.77 | 0 | 172.1 | 25.05 | 55.3 | 6.2 | 0.50217
850 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 2924
851 | 0 | 58.61 | 59.91 | 2 | 0 | 0
852 | 0 | 129.1 | 24.63 | 0 | 187.1 | 26.58 | 58 | 13.1 | 0.42466
853 | 0 | 131 | 27.17 | 0 | 189.1 | 25.98 | 58.1 | 14.8 | 0.46764
854 | 0 | 111.2 | 29.19 | 0 | 169 | 24.48 | 57.8 | -4.4 | 0.50502
855 | 0 | 117.7 | 27.65 | 0 | 174.6 | 24.74 | 56.9 | 3.9 | 0.48594
856 | 0 | 115.1 | 25.35 | 0 | 171.3 | 25.88 | 56.2 | 2.7 | 0.45107
857 | 0 | 118.7 | 26.57 | 0 | 176.1 | 25.33 | 57.4 | 3.9 | 0.46289
858 | 0 | 118.5 | 27.43 | 0 | 177.5 | 24.61 | 59 | 0.5 | 0.46492
859 | 0 | 111.5 | 27.34 | 0 | 168.7 | 23.72 | 57.2 | -2.9 | 0.47797
860 | 0 | 137.2 | 25.5 | 0 | 196.9 | 29.09 | 59.7 | 17.8 | 0.42714
861 | 0 | 129.3 | 26.83 | 0 | 185.8 | 25.96 | 56.5 | 16.3 | 0.47487
862 | 0 | 115 | 26.85 | 0 | 172.2 | 24.23 | 57.2 | 0.6 | 0.46941
863 | 0 | 129.9 | 29.61 | 0 | 187.8 | 26.58 | 57.9 | 14.1 | 0.5114
864 | 0 | 125.4 | 24.22 | 0 | 184.5 | 26.33 | 59.1 | 7.2 | 0.40981
865 | 0 | 127.5 | 26.29 | 0 | 184.9 | 25.67 | 57.4 | 12.7 | 0.45801
866 | 0 | 127.4 | 27.21 | 0 | 185.7 | 24.64 | 58.3 | 10.8 | 0.46672
867 | 0 | 129.4 | 29.53 | 0 | 187 | 26.67 | 57.6 | 14.2 | 0.51267
868 | 0 | 139.5 | 25.96 | 0 | 200.6 | 30.57 | 61.1 | 17.3 | 0.42488
869 | 0 | 131.8 | 28.39 | 0 | 189.1 | 26.48 | 57.3 | 17.2 | 0.49546
870 | 0 | 118.5 | 28.63 | 0 | 177.1 | 24.57 | 58.6 | 1.3 | 0.48857
871 | 0 | 140.8 | 29.69 | 0 | 198.7 | 27.64 | 57.9 | 25 | 0.51278
872 | 0 | 119.1 | 25.44 | 0 | 176.9 | 24.75 | 57.8 | 3.5 | 0.44014
873 | 0 | 133.5 | 27.89 | 0 | 191.7 | 28.11 | 58.2 | 17.1 | 0.47921
874 | 0 | 115.3 | 28.82 | 0 | 173.3 | 25.25 | 58 | -0.7 | 0.4969
875 | 0 | 139.5 | 29.66 | 0 | 198.1 | 26.96 | 58.6 | 22.3 | 0.50614
876 | 0 | 105.3 | 25.21 | 0 | 162.1 | 25.33 | 56.8 | -8.3 | 0.44384
877 | 0 | 136 | 27.47 | 0 | 198.9 | 30.41 | 62.9 | 10.2 | 0.43672
878 | 0 | 131.6 | 27.8 | 0 | 190.2 | 25.12 | 58.6 | 14.4 | 0.4744
879 | 0 | 134.2 | 29.42 | 0 | 191.4 | 25.32 | 57.2 | 19.8 | 0.51434
880 | 0 | 117.3 | 24.39 | 0 | 175.6 | 25.57 | 58.3 | 0.7 | 0.41835
881 | 0 | 124 | 27.08 | 0 | 180.9 | 26.87 | 56.9 | 10.2 | 0.47592
882 | 0 | 140.1 | 29.04 | 0 | 200.7 | 24.97 | 60.6 | 18.9 | 0.47921
883 | 0 | 124.8 | 27.47 | 0 | 179.7 | 24.33 | 54.9 | 15 | 0.50036
884 | 0 | 149.6 | 26.81 | 0 | 211 | 33.87 | 61.4 | 26.8 | 0.43664
885 | 0 | 126.7 | 26.94 | 0 | 186.1 | 25.76 | 59.4 | 7.9 | 0.45354
886 | 0 | 132.7 | 29.6 | 0 | 192.2 | 25.33 | 59.5 | 13.7 | 0.49748
887 | 0 | 118 | 28.74 | 0 | 173.9 | 25.23 | 55.9 | 6.2 | 0.51413
888 | 0 | 147.2 | 27.68 | 0 | 209.2 | 33.44 | 62 | 23.2 | 0.44645
889 | 0 | 128.2 | 27.32 | 0 | 187.2 | 27.67 | 59 | 10.2 | 0.46305
890 | 0 | 144 | 29.42 | 0 | 205.9 | 27.05 | 61.9 | 20.2 | 0.47528
891 | 0 | 120.9 | 28.31 | 0 | 177.9 | 25.32 | 57 | 6.9 | 0.49667
892 | 0 | 124.3 | 25.42 | 0 | 180.7 | 26.43 | 56.4 | 11.5 | 0.45071
893 | 0 | 117.4 | 28.22 | 0 | 175.3 | 25 | 57.9 | 1.6 | 0.48739
894 | 0 | 148.4 | 31.09 | 0 | 209.4 | 28.28 | 61 | 26.4 | 0.50967
895 | 0 | 141.4 | 29.11 | 0 | 200.1 | 26.53 | 58.7 | 24 | 0.49591
896 | 0 | 145.1 | 20.17 | 0 | 202.4 | 19.29 | 57.3 | 30.5 | 0.35201 | mean of S9 |  | noise ( fC ) | electrons
897 | 0 | 136.6 | 17.71 | 0 | 194.2 | 20.77 | 57.6 | 21.4 | 0.30747 | 56.6331 | 16.662 | 0.33095 | 2068.4673
898 | 0 | 136.3 | 18.39 | 0 | 194.7 | 18.82 | 58.4 | 19.5 | 0.3149
899 | 0 | 142.4 | 19.67 | 0 | 200.1 | 19.41 | 57.7 | 27 | 0.3409 | spread
900 | 0 | 144.3 | 19.12 | 0 | 203.4 | 19.79 | 59.1 | 26.1 | 0.32352 | 1.8652 | 8.9985 | 0.031771 | 198.5695
901 | 0 | 125.2 | 18.25 | 0 | 182.1 | 18.64 | 56.9 | 11.4 | 0.32074
902 | 0 | 127.7 | 18.96 | 0 | 184.4 | 18.09 | 56.7 | 14.3 | 0.33439 | QF
903 | 0 | 134.2 | 18.77 | 0 | 190.7 | 18.47 | 56.5 | 21.2 | 0.33221 | 6.1626
904 | 0 | 140.2 | 19.45 | 0 | 198.1 | 19.99 | 57.9 | 24.4 | 0.33592
905 | 0 | 131.3 | 18.6 | 0 | 188.1 | 19.18 | 56.8 | 17.7 | 0.32746
906 | 0 | 134 | 19.76 | 0 | 190.7 | 18.28 | 56.7 | 20.6 | 0.3485
907 | 0 | 138.9 | 4.871 | 0 | 186.6 | 6.584 | 47.7 | 43.5 | 0.10212
908 | 0 | 127.3 | 18.67 | 0 | 186.3 | 19.05 | 59 | 9.3 | 0.31644
909 | 0 | 119.6 | 17.53 | 0 | 172.5 | 18.79 | 52.9 | 13.8 | 0.33138
910 | 0 | 122.2 | 18.6 | 0 | 176.4 | 18.37 | 54.2 | 13.8 | 0.34317
911 | 0 | 127.6 | 18.41 | 0 | 184.8 | 19.51 | 57.2 | 13.2 | 0.32185
912 | 0 | 129.4 | 18.83 | 0 | 185.8 | 18.32 | 56.4 | 16.6 | 0.33387
913 | 0 | 130.3 | 18.24 | 0 | 186.4 | 20.29 | 56.1 | 18.1 | 0.32513
914 | 0 | 128.9 | 18.94 | 0 | 185.2 | 19.54 | 56.3 | 16.3 | 0.33641
915 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
916 | 0 | 129.5 | 19.98 | 0 | 188.1 | 19.02 | 58.6 | 12.3 | 0.34096
917 | 0 | 149.8 | 19.81 | 0 | 205.3 | 19.04 | 55.5 | 38.8 | 0.35694
918 | 0 | 135.5 | 18.4 | 0 | 189.4 | 17.69 | 53.9 | 27.7 | 0.34137
919 | 0 | 124.6 | 17.86 | 0 | 180.6 | 19.33 | 56 | 12.6 | 0.31893
920 | 0 | 146.9 | 18.8 | 0 | 204.2 | 19.06 | 57.3 | 32.3 | 0.3281
921 | 0 | 125.4 | 18.52 | 0 | 181.4 | 18.51 | 56 | 13.4 | 0.33071
922 | 0 | 126.2 | 20.31 | 0 | 184.9 | 20.22 | 58.7 | 8.8 | 0.346
923 | 0 | 137.6 | 18.48 | 0 | 193.4 | 18.37 | 55.8 | 26 | 0.33118
924 | 0 | 134 | 20.91 | 0 | 193.7 | 19.74 | 59.7 | 14.6 | 0.35025
925 | 0 | 123.9 | 20.6 | 0 | 181.8 | 19.74 | 57.9 | 8.1 | 0.35579
926 | 0 | 120.2 | 18.7 | 0 | 176.3 | 19.19 | 56.1 | 8 | 0.33333
927 | 0 | 113.9 | 18.18 | 0 | 169.4 | 18.84 | 55.5 | 2.9 | 0.32757
928 | 0 | 125 | 19.33 | 0 | 181.9 | 18.26 | 56.9 | 11.2 | 0.33972
929 | 0 | 133.4 | 20.07 | 0 | 191.3 | 21.27 | 57.9 | 17.6 | 0.34663
930 | 0 | 112.1 | 19.07 | 0 | 167.8 | 20.65 | 55.7 | 0.7 | 0.34237
931 | 0 | 132.3 | 18.93 | 0 | 190 | 19.23 | 57.7 | 16.9 | 0.32808
932 | 0 | 131.3 | 19.09 | 0 | 188.5 | 18.22 | 57.2 | 16.9 | 0.33374
933 | 0 | 120.6 | 19.27 | 0 | 175.9 | 18.48 | 55.3 | 10 | 0.34846
934 | 0 | 124.4 | 20.87 | 0 | 180.7 | 19.19 | 56.3 | 11.8 | 0.37069
935 | 0 | 136.7 | 18.74 | 0 | 195.3 | 18.1 | 58.6 | 19.5 | 0.3198
936 | 0 | 137.4 | 19.95 | 0 | 195.9 | 19.53 | 58.5 | 20.4 | 0.34103
937 | 0 | 134.2 | 17.58 | 0 | 189.6 | 19.32 | 55.4 | 23.4 | 0.31733
938 | 0 | 116.9 | 19.06 | 0 | 173.4 | 19.78 | 56.5 | 3.9 | 0.33735
939 | 0 | 129.9 | 17.94 | 0 | 187.3 | 20.08 | 57.4 | 15.1 | 0.31254
940 | 0 | 137.6 | 19.97 | 0 | 195.5 | 20.08 | 57.9 | 21.8 | 0.34491
941 | 0 | 136 | 19.57 | 0 | 190.2 | 18.93 | 54.2 | 27.6 | 0.36107
942 | 0 | 126.1 | 19.66 | 0 | 182.2 | 20.2 | 56.1 | 13.9 | 0.35045
943 | 0 | 152.9 | 18.77 | 0 | 210.1 | 18.43 | 57.2 | 38.5 | 0.32815
944 | 0 | 119.4 | 18.23 | 0 | 174 | 18.4 | 54.6 | 10.2 | 0.33388
945 | 0 | 134.6 | 5.345 | 0 | 181.6 | 5.676 | 47 | 40.6 | 0.11372
946 | 0 | 132.5 | 19.24 | 0 | 192.3 | 19.11 | 59.8 | 12.9 | 0.32174
947 | 0 | 114.2 | 18.18 | 0 | 169.2 | 18.64 | 55 | 4.2 | 0.33055
948 | 0 | 144.1 | 19 | 0 | 201.4 | 20.06 | 57.3 | 29.5 | 0.33159
949 | 0 | 139.7 | 19.78 | 0 | 196.4 | 19.74 | 56.7 | 26.3 | 0.34885
950 | 0 | 121.8 | 19.59 | 0 | 178 | 18.37 | 56.2 | 9.4 | 0.34858
951 | 0 | 143 | 19.64 | 0 | 198.4 | 18.66 | 55.4 | 32.2 | 0.35451
952 | 0 | 129.6 | 19.49 | 0 | 185.7 | 18.08 | 56.1 | 17.4 | 0.34742
953 | 0 | 123 | 19.01 | 0 | 181.2 | 19.75 | 58.2 | 6.6 | 0.32663
954 | 0 | 136.5 | 18.73 | 0 | 191.7 | 18.37 | 55.2 | 26.1 | 0.33931
955 | 0 | 132.2 | 17.32 | 0 | 185.5 | 18.27 | 53.3 | 25.6 | 0.32495
956 | 0 | 116.8 | 19.24 | 0 | 172.8 | 19.05 | 56 | 4.8 | 0.34357
957 | 0 | 122.7 | 20.48 | 0 | 180.9 | 20.07 | 58.2 | 6.3 | 0.35189
958 | 0 | 116.5 | 18.41 | 0 | 170.7 | 18.67 | 54.2 | 8.1 | 0.33967
959 | 0 | 144.4 | 18.02 | 0 | 201.8 | 19.15 | 57.4 | 29.6 | 0.31394
960 | 0 | 122 | 18.6 | 0 | 178.4 | 18.73 | 56.4 | 9.2 | 0.32979
961 | 0 | 127.8 | 19.8 | 0 | 186.4 | 19.74 | 58.6 | 10.6 | 0.33788
962 | 0 | 129.3 | 19.7 | 0 | 185.2 | 18.7 | 55.9 | 17.5 | 0.35242
963 | 0 | 132.7 | 18.83 | 0 | 187.8 | 19.97 | 55.1 | 22.5 | 0.34174
964 | 0 | 130.5 | 19.88 | 0 | 191.1 | 20.17 | 60.6 | 9.3 | 0.32805
965 | 0 | 125 | 19.96 | 0 | 181 | 19.69 | 56 | 13 | 0.35643
966 | 0 | 123.3 | 19.9 | 0 | 180.1 | 19.77 | 56.8 | 9.7 | 0.35035
967 | 0 | 128.4 | 18 | 0 | 183.3 | 18.22 | 54.9 | 18.6 | 0.32787
968 | 0 | 91.56 | 59.39 | 0 | 107.6 | 74.83 |  |  |  | bad channel
969 | 0 | 124.7 | 19.34 | 0 | 181.8 | 20.48 | 57.1 | 10.5 | 0.3387
970 | 0 | 130 | 19.82 | 0 | 187 | 18.88 | 57 | 16 | 0.34772
971 | 0 | 72.91 | 53.25 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | bad channel
972 | 0 | 137.5 | 20.17 | 0 | 195.6 | 18.19 | 58.1 | 21.3 | 0.34716
973 | 0 | 130.5 | 18.58 | 0 | 186.5 | 19.01 | 56 | 18.5 | 0.33179
974 | 0 | 116.4 | 18.62 | 0 | 171.8 | 17.05 | 55.4 | 5.6 | 0.3361
975 | 0 | 124.9 | 18.53 | 0 | 179.9 | 18.38 | 55 | 14.9 | 0.33691
976 | 0 | 127.1 | 19.72 | 0 | 184.6 | 20.35 | 57.5 | 12.1 | 0.34296
977 | 0 | 65.8 | 66.39 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | bad channel
978 | 0 | 81.59 | 62.81 | 0 | 89.39 | 63.88 |  |  |  | bad channel
979 | 0 | 102.1 | 88.7 | 0 | 127.9 | 91.86 |  |  |  | bad channel
980 | 0 | 133.2 | 19.29 | 0 | 189.2 | 18.07 | 56 | 21.2 | 0.34446
981 | 0 | 121.3 | 18.63 | 0 | 175.9 | 19.5 | 54.6 | 12.1 | 0.34121
982 | 0 | 123.6 | 18.97 | 0 | 180 | 17.77 | 56.4 | 10.8 | 0.33635
983 | 0 | 135.3 | 19.4 | 0 | 194.6 | 18.59 | 59.3 | 16.7 | 0.32715
984 | 0 | 135.4 | 19.11 | 0 | 195.2 | 19.56 | 59.8 | 15.8 | 0.31957
985 | 0 | 111.2 | 19.41 | 0 | 166.4 | 18.2 | 55.2 | 0.8 | 0.35163
986 | 0 | 116.2 | 18.62 | 0 | 173.5 | 19.02 | 57.3 | 1.6 | 0.32496
987 | 0 | 136.2 | 18.65 | 0 | 192.2 | 17.76 | 56 | 24.2 | 0.33304
988 | 0 | 128.2 | 17.82 | 0 | 185 | 18.65 | 56.8 | 14.6 | 0.31373
989 | 0 | 134.9 | 18.28 | 0 | 190.3 | 19.08 | 55.4 | 24.1 | 0.32996
990 | 0 | 126 | 19.14 | 0 | 184 | 18.84 | 58 | 10 | 0.33
991 | 0 | 110 | 18.85 | 0 | 166 | 18.24 | 56 | -2 | 0.33661
992 | 0 | 119.3 | 19.49 | 0 | 178.1 | 19.36 | 58.8 | 1.7 | 0.33146
993 | 0 | 141.2 | 18.34 | 0 | 199 | 19 | 57.8 | 25.6 | 0.3173
994 | 0 | 125.5 | 20.06 | 0 | 182 | 18.52 | 56.5 | 12.5 | 0.35504
995 | 0 | 141.9 | 19.03 | 0 | 199.1 | 19.4 | 57.2 | 27.5 | 0.33269
996 | 0 | 136.3 | 18.35 | 0 | 194.7 | 16.93 | 58.4 | 19.5 | 0.31421
997 | 0 | 117.3 | 19.51 | 0 | 172.2 | 20.38 | 54.9 | 7.5 | 0.35537
998 | 0 | 120 | 19.14 | 0 | 177.1 | 19.36 | 57.1 | 5.8 | 0.3352
999 | 0 | 127.7 | 19.09 | 0 | 184.1 | 18.9 | 56.4 | 14.9 | 0.33848
1000 | 0 | 141.9 | 19.42 | 0 | 198.5 | 18.55 | 56.6 | 28.7 | 0.34311
1001 | 0 | 135.6 | 18.77 | 0 | 191.5 | 19.56 | 55.9 | 23.8 | 0.33578
1002 | 0 | 120 | 18.8 | 0 | 177.3 | 19.21 | 57.3 | 5.4 | 0.3281
1003 | 0 | 138.5 | 18.22 | 0 | 195 | 18.82 | 56.5 | 25.5 | 0.32248
1004 | 0 | 130.3 | 18.46 | 0 | 188.4 | 17.21 | 58.1 | 14.1 | 0.31773
1005 | 0 | 125.6 | 18.19 | 0 | 181.9 | 19.6 | 56.3 | 13 | 0.32309
1006 | 0 | 126.6 | 20.15 | 0 | 185.3 | 19.63 | 58.7 | 9.2 | 0.34327
1007 | 0 | 134 | 19.35 | 0 | 191.4 | 18.8 | 57.4 | 19.2 | 0.33711
1008 | 0 | 122.6 | 18.29 | 0 | 179 | 18.22 | 56.4 | 9.8 | 0.32429
1009 | 0 | 130.2 | 18.84 | 0 | 187.6 | 20.58 | 57.4 | 15.4 | 0.32822
1010 | 0 | 130.5 | 20.23 | 0 | 188.5 | 19.39 | 58 | 14.5 | 0.34879
1011 | 0 | 130.4 | 18.17 | 0 | 188.1 | 20.24 | 57.7 | 15 | 0.3149
1012 | 0 | 135.9 | 19.29 | 0 | 192.6 | 18.97 | 56.7 | 22.5 | 0.34021
1013 | 0 | 136.1 | 20.05 | 0 | 192.9 | 18.66 | 56.8 | 22.5 | 0.35299
1014 | 0 | 121.3 | 19.7 | 0 | 178.7 | 19.45 | 57.4 | 6.5 | 0.34321
1015 | 0 | 122.4 | 18.34 | 0 | 176 | 18.56 | 53.6 | 15.2 | 0.34216
1016 | 0 | 143.4 | 18.47 | 0 | 200 | 18.97 | 56.6 | 30.2 | 0.32633
1017 | 0 | 137.3 | 17.68 | 0 | 195.6 | 19.21 | 58.3 | 20.7 | 0.30326
1018 | 0 | 119.1 | 17.74 | 0 | 176.9 | 19.06 | 57.8 | 3.5 | 0.30692
1019 | 0 | 144.7 | 18.44 | 0 | 200.4 | 18.07 | 55.7 | 33.3 | 0.33106
1020 | 0 | 127.7 | 18.71 | 0 | 186 | 18.56 | 58.3 | 11.1 | 0.32093
1021 | 0 | 128.4 | 18.75 | 0 | 185.7 | 18.66 | 57.3 | 13.8 | 0.32723
1022 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1023 | 0 | 141.2 | 17.74 | 0 | 198.9 | 18.32 | 57.7 | 25.8 | 0.30745
1024 | 0 | 114.3 | 18.85 | 0 | 169.3 | 18.3 | 55 | 4.3 | 0.34273 | mean of S10 |  | noise ( fC ) | electrons
1025 | 0 | 131.9 | 19.04 | 0 | 187.5 | 18.51 | 55.6 | 20.7 | 0.34245 | 55.4658 | 18.9222 | 0.33536 | 2096.0212
1026 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
1027 | 0 | 111.2 | 17.65 | 0 | 164.2 | 18.83 | 53 | 5.2 | 0.33302 | spread
1028 | 0 | 123 | 17.72 | 0 | 177.1 | 19.08 | 54.1 | 14.8 | 0.32754 | 1.464 | 14.3017 | 0.023748 | 148.4229
1029 | 0 | 115.3 | 18.76 | 0 | 170.2 | 18.2 | 54.9 | 5.5 | 0.34171
1030 | 0 | 127.8 | 18.86 | 0 | 181.5 | 17.66 | 53.7 | 20.4 | 0.35121 | QF
1031 | 0 | 141.1 | 18.72 | 0 | 195.2 | 18.42 | 54.1 | 32.9 | 0.34603 | 3.8581
1032 | 0 | 106.1 | 18.98 | 0 | 164.1 | 18.72 | 58 | -9.9 | 0.32724
1033 | 0 | 130.4 | 18.32 | 0 | 186.2 | 19.47 | 55.8 | 18.8 | 0.32832
1034 | 0 | 129.1 | 18.59 | 0 | 185.5 | 18.59 | 56.4 | 16.3 | 0.32961
1035 | 0 | 155.6 | 17.26 | 0 | 212.5 | 17.48 | 56.9 | 41.8 | 0.30334
1036 | 0 | 129.9 | 17.6 | 0 | 184.8 | 18.29 | 54.9 | 20.1 | 0.32058
1037 | 0 | 125.3 | 18.93 | 0 | 179.4 | 18.06 | 54.1 | 17.1 | 0.34991
1038 | 0 | 165.8 | 18.95 | 0 | 220.1 | 18.29 | 54.3 | 57.2 | 0.34899
1039 | 0 | 141.6 | 17.72 | 0 | 196.3 | 17.59 | 54.7 | 32.2 | 0.32395
1040 | 0 | 120.6 | 18.26 | 0 | 177.6 | 18.55 | 57 | 6.6 | 0.32035
1041 | 0 | 125.8 | 18.95 | 0 | 182.8 | 19.4 | 57 | 11.8 | 0.33246
1042 | 0 | 133.4 | 17.87 | 0 | 189.6 | 18.48 | 56.2 | 21 | 0.31797
1043 | 0 | 136.7 | 18.18 | 0 | 194.3 | 19.26 | 57.6 | 21.5 | 0.31562
1044 | 0 | 118.1 | 18.51 | 0 | 171.9 | 17.98 | 53.8 | 10.5 | 0.34405
1045 | 0 | 128.7 | 18.51 | 0 | 184.6 | 17.66 | 55.9 | 16.9 | 0.33113
1046 | 0 | 102.1 | 16.62 | 0 | 155.3 | 17.8 | 53.2 | -4.3 | 0.31241
1047 | 0 | 134.1 | 19.53 | 0 | 191.8 | 18.27 | 57.7 | 18.7 | 0.33847
1048 | 0 | 129 | 17.44 | 0 | 186.1 | 18.57 | 57.1 | 14.8 | 0.30543
1049 | 0 | 139.8 | 17.96 | 0 | 193 | 17.57 | 53.2 | 33.4 | 0.33759
1050 | 0 | 100.9 | 18.51 | 0 | 156.7 | 18.04 | 55.8 | -10.7 | 0.33172
1051 | 0 | 111 | 18.69 | 0 | 167.3 | 17.84 | 56.3 | -1.6 | 0.33197
1052 | 0 | 133.1 | 18.54 | 0 | 189.7 | 18.44 | 56.6 | 19.9 | 0.32756
1053 | 0 | 138.4 | 19.02 | 0 | 192.8 | 18.28 | 54.4 | 29.6 | 0.34963
1054 | 0 | 131.4 | 19.38 | 0 | 185.9 | 18.32 | 54.5 | 22.4 | 0.3556
1055 | 0 | 116.3 | 17.33 | 0 | 170.4 | 16.9 | 54.1 | 8.1 | 0.32033
1056 | 0 | 132.4 | 20.1 | 0 | 189.9 | 19.25 | 57.5 | 17.4 | 0.34957
1057 | 0 | 134.9 | 18.5 | 0 | 189.2 | 18.02 | 54.3 | 26.3 | 0.3407
1058 | 0 | 155.6 | 18.95 | 0 | 208.7 | 17.42 | 53.1 | 49.4 | 0.35687
1059 | 0 | 158.1 | 17.9 | 0 | 211.4 | 16.31 | 53.3 | 51.5 | 0.33583
1060 | 0 | 131.5 | 18.57 | 0 | 186.2 | 17.63 | 54.7 | 22.1 | 0.33949
1061 | 0 | 131.1 | 18.91 | 0 | 186.7 | 19.7 | 55.6 | 19.9 | 0.34011
1062 | 0 | 129.3 | 17.44 | 0 | 183.7 | 17.72 | 54.4 | 20.5 | 0.32059
1063 | 0 | 127.2 | 17.7 | 0 | 182.7 | 17.78 | 55.5 | 16.2 | 0.31892
1064 | 0 | 118.8 | 19.97 | 0 | 177.6 | 18.59 | 58.8 | 1.2 | 0.33963
1065 | 0 | 131.7 | 19.37 | 0 | 187.8 | 18.89 | 56.1 | 19.5 | 0.34528
1066 | 0 | 123.5 | 18.3 | 0 | 178.7 | 17.72 | 55.2 | 13.1 | 0.33152
1067 | 0 | 151.6 | 17.21 | 0 | 204.6 | 16.83 | 53 | 45.6 | 0.32472
1068 | 0 | 145.1 | 18.27 | 0 | 201.4 | 19.02 | 56.3 | 32.5 | 0.32451
1069 | 0 | 106.6 | 19.31 | 0 | 162 | 18.38 | 55.4 | -4.2 | 0.34856
1070 | 0 | 128.8 | 17.99 | 0 | 182.5 | 17.09 | 53.7 | 21.4 | 0.33501
1071 | 0 | 125.8 | 5.162 | 0 | 169.1 | 5.479 |  |  |  | unbonded
1072 | 0 | 138.6 | 17.72 | 0 | 195.6 | 18.22 | 57 | 24.6 | 0.31088
1073 | 0 | 74.46 | 63.16 | 0 | 122.3 | 41.64 |  |  |  | bad channel
1074 | 0 | 62.92 | 52.98 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | bad channel
1075 | 0 | 138.6 | 18.92 | 0 | 195 | 19.13 | 56.4 | 25.8 | 0.33546
1076 | 0 | 126.1 | 17.63 | 0 | 181.5 | 18.58 | 55.4 | 15.3 | 0.31823
1077 | 0 | 131 | 19.22 | 0 | 186.3 | 18.3 | 55.3 | 20.4 | 0.34756
1078 | 0 | 137.5 | 18.47 | 0 | 192.6 | 17.86 | 55.1 | 27.3 | 0.33521
1079 | 0 | 114.8 | 17.43 | 0 | 167.4 | 17.49 | 52.6 | 9.6 | 0.33137
1080 | 0 | 124.9 | 17.58 | 0 | 179.1 | 16.18 | 54.2 | 16.5 | 0.32435
1081 | 0 | 127.7 | 17.65 | 0 | 180.2 | 17.12 | 52.5 | 22.7 | 0.33619
1082 | 0 | 149.6 | 18.4 | 0 | 203.8 | 18.4 | 54.2 | 41.2 | 0.33948
1083 | 0 | 145.1 | 18.81 | 0 | 199.9 | 17.99 | 54.8 | 35.5 | 0.34325
1084 | 0 | 136.2 | 18.81 | 0 | 193.2 | 19.93 | 57 | 22.2 | 0.33
1085 | 0 | 123.8 | 18.55 | 0 | 180 | 17.2 | 56.2 | 11.4 | 0.33007
1086 | 0 | 118.7 | 18.6 | 0 | 171.9 | 18.19 | 53.2 | 12.3 | 0.34962
1087 | 0 | 79.96 | 52.93 | 0 | 104.9 | 51.67 |  |  |  | bad channel
1088 | 0 | 69.76 | 67.65 | 0 | 90.85 | 69.28 |  |  |  | bad channel
1089 | 0 | 139.6 | 18.9 | 0 | 194.4 | 19.66 | 54.8 | 30 | 0.34489
1090 | 0 | 96.53 | 19.15 | 0 | 151.6 | 18.87 | 55.07 | -13.61 | 0.34774
1091 | 0 | 136.1 | 19.09 | 0 | 191.6 | 19.74 | 55.5 | 25.1 | 0.34396
1092 | 0 | 117.9 | 18.42 | 0 | 173.6 | 18.1 | 55.7 | 6.5 | 0.3307
1093 | 0 | 79.49 | 62.46 | 0 | 103.6 | 66.37 |  |  |  | bad channel
1094 | 0 | 84.01 | 53.2 | 0 | 111.5 | 48.98 |  |  |  | bad channel
1095 | 0 | 97.11 | 56.69 | 0 | 122 | 58.81 |  |  |  | bad channel
1096 | 0 | 77.29 | 52.54 | 0 | 102.2 | 58.79 |  |  |  | bad channel
1097 | 0 | 96 | 66.07 | 0 | 106.4 | 85.94 |  |  |  | bad channel
1098 | 0 | 69.6 | 59.48 | 0 | 102.5 | 51.18 |  |  |  | bad channel
1099 | 0 | 129.8 | 4.72 | 0 | 170.4 | 5.726 |  |  |  | unbonded
1100 | 0 | 163.1 | 18.34 | 0 | 218.9 | 19.19 | 55.8 | 51.5 | 0.32867
1101 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1102 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1103 | 0 | 128.4 | 17.56 | 0 | 182.3 | 18.31 | 53.9 | 20.6 | 0.32579
1104 | 0 | 153.4 | 19.08 | 0 | 212.1 | 19.19 | 58.7 | 36 | 0.32504
1105 | 0 | 122 | 18.65 | 0 | 178.3 | 19.77 | 56.3 | 9.4 | 0.33126
1106 | 0 | 144.8 | 19.36 | 0 | 199.3 | 16.98 | 54.5 | 35.8 | 0.35523
1107 | 0 | 125.5 | 18.31 | 0 | 178.7 | 17.85 | 53.2 | 19.1 | 0.34417
1108 | 0 | 124.1 | 18.29 | 0 | 181.9 | 17.6 | 57.8 | 8.5 | 0.31644
1109 | 0 | 133.7 | 17.77 | 0 | 187.7 | 18.84 | 54 | 25.7 | 0.32907
1110 | 0 | 100.5 | 18.11 | 0 | 156.3 | 19.01 | 55.8 | -11.1 | 0.32455
1111 | 0 | 116 | 18.73 | 0 | 170.1 | 17.4 | 54.1 | 7.8 | 0.34621
1112 | 0 | 128.7 | 19.32 | 0 | 186.1 | 19.19 | 57.4 | 13.9 | 0.33659
1113 | 0 | 111.6 | 17.72 | 0 | 165.5 | 17.86 | 53.9 | 3.8 | 0.32876
1114 | 0 | 126.2 | 18.77 | 0 | 182.8 | 17.62 | 56.6 | 13 | 0.33163
1115 | 0 | 146.7 | 18.54 | 0 | 202.8 | 17.04 | 56.1 | 34.5 | 0.33048
1116 | 0 | 138.2 | 18.95 | 0 | 196.6 | 18.75 | 58.4 | 21.4 | 0.32449
1117 | 0 | 154.8 | 17.1 | 0 | 208.9 | 15.56 | 54.1 | 46.6 | 0.31608
1118 | 0 | 115.8 | 17.98 | 0 | 170.4 | 17.06 | 54.6 | 6.6 | 0.3293
1119 | 0 | 153.2 | 18.31 | 0 | 206.3 | 16.93 | 53.1 | 47 | 0.34482
1120 | 0 | 128.3 | 18.48 | 0 | 183.8 | 17.81 | 55.5 | 17.3 | 0.33297
1121 | 0 | 119 | 18.14 | 0 | 173.9 | 18.59 | 54.9 | 9.2 | 0.33042
1122 | 0 | 114.2 | 19.72 | 0 | 168.8 | 16.45 | 54.6 | 5 | 0.36117
1123 | 0 | 137.7 | 18.59 | 0 | 195.1 | 18.19 | 57.4 | 22.9 | 0.32387
1124 | 0 | 124.5 | 18.26 | 0 | 180.3 | 18.18 | 55.8 | 12.9 | 0.32724
1125 | 0 | 124.9 | 19.64 | 0 | 180.3 | 18.27 | 55.4 | 14.1 | 0.35451
1126 | 0 | 120.3 | 20.06 | 0 | 175.7 | 18.32 | 55.4 | 9.5 | 0.36209
1127 | 0 | 129.6 | 17.49 | 0 | 185.4 | 19.07 | 55.8 | 18 | 0.31344
1128 | 0 | 109.8 | 18.95 | 0 | 166.1 | 19.39 | 56.3 | -2.8 | 0.33659
1129 | 0 | 126.8 | 17.73 | 0 | 181.7 | 17.89 | 54.9 | 17 | 0.32295
1130 | 0 | 106.9 | 18.44 | 0 | 161.8 | 16.94 | 54.9 | -2.9 | 0.33588
1131 | 0 | 138.7 | 18.24 | 0 | 194.4 | 19.24 | 55.7 | 27.3 | 0.32747
1132 | 0 | 151.4 | 19.65 | 0 | 208.5 | 17.7 | 57.1 | 37.2 | 0.34413
1133 | 0 | 104.8 | 6.889 | 0 | 151.1 | 6.779 |  |  |  | unbonded
1134 | 0 | 127.5 | 18.63 | 0 | 181.5 | 19.05 | 54 | 19.5 | 0.345
1135 | 0 | 123.3 | 17.7 | 0 | 179.5 | 19.03 | 56.2 | 10.9 | 0.31495
1136 | 0 | 134.7 | 18.16 | 0 | 191.1 | 18.52 | 56.4 | 21.9 | 0.32199
1137 | 0 | 139.5 | 29.44 | 0 | 193.7 | 28.44 | 54.2 | 31.1 | 0.54317
1138 | 0 | 134 | 19.49 | 0 | 190.7 | 18.55 | 56.7 | 20.6 | 0.34374
1139 | 0 | 146.6 | 18.17 | 0 | 204.6 | 19.23 | 58 | 30.6 | 0.31328
1140 | 0 | 132.4 | 18.05 | 0 | 188.9 | 18.28 | 56.5 | 19.4 | 0.31947
1141 | 0 | 130.3 | 20.86 | 0 | 187.9 | 19.8 | 57.6 | 15.1 | 0.36215
1142 | 0 | 151.1 | 18.32 | 0 | 205.4 | 17.27 | 54.3 | 42.5 | 0.33738
1143 | 0 | 115.7 | 18.24 | 0 | 170.8 | 17.54 | 55.1 | 5.5 | 0.33103
1144 | 0 | 121.3 | 18.68 | 0 | 177.7 | 17.43 | 56.4 | 8.5 | 0.33121
1145 | 0 | 127.8 | 19.66 | 0 | 182.5 | 17.9 | 54.7 | 18.4 | 0.35941
1146 | 0 | 119.7 | 18.66 | 0 | 176.1 | 17.22 | 56.4 | 6.9 | 0.33085
1147 | 0 | 136.4 | 17.35 | 0 | 193.3 | 19.06 | 56.9 | 22.6 | 0.30492
1148 | 0 | 110.1 | 17.86 | 0 | 167.3 | 17.83 | 57.2 | -4.3 | 0.31224
1149 | 0 | 141.3 | 18.67 | 0 | 199.6 | 20.36 | 58.3 | 24.7 | 0.32024
1150 | 0 | 117.3 | 18.88 | 0 | 174.4 | 18.79 | 57.1 | 3.1 | 0.33065
1151 | 0 | 159.1 | 20.22 | 0 | 215.5 | 16.16 | 56.4 | 46.3 | 0.35851
1152 | 0 | 136.6 | 19.5 | 0 | 190.7 | 19.66 | 54.1 | 28.4 | 0.36044 | mean of S11 |  | noise ( fC ) | electrons
1153 | 0 | 136.8 | 19.44 | 0 | 192.3 | 18.59 | 55.5 | 25.8 | 0.35027 | 56.4946 | 20.4029 | 0.34325 | 2145.3029
1154 | 0 | 148.3 | 18.89 | 0 | 205.9 | 17.55 | 57.6 | 33.1 | 0.32795
1155 | 0 | 119.6 | 19.1 | 0 | 174.2 | 18.61 | 54.6 | 10.4 | 0.34982 | spread
1156 | 0 | 143.3 | 20.6 | 0 | 200.8 | 19.9 | 57.5 | 28.3 | 0.35826 | 2.2082 | 9.128 | 0.013943 | 87.1442
1157 | 0 | 122.6 | 19.88 | 0 | 176.9 | 18.65 | 54.3 | 14 | 0.36611
1158 | 0 | 153.1 | 19.27 | 0 | 211.9 | 19.81 | 58.8 | 35.5 | 0.32772 | QF
1159 | 0 | 133.2 | 19.23 | 0 | 187.5 | 19.08 | 54.3 | 24.6 | 0.35414 | 6.0156
1160 | 0 | 144.3 | 18.88 | 0 | 201.1 | 19.14 | 56.8 | 30.7 | 0.33239
1161 | 0 | 149.1 | 20.59 | 0 | 207 | 20.25 | 57.9 | 33.3 | 0.35561
1162 | 0 | 133.2 | 19.5 | 0 | 189.9 | 18.93 | 56.7 | 19.8 | 0.34392
1163 | 0 | 127.5 | 19.55 | 0 | 184.4 | 19.92 | 56.9 | 13.7 | 0.34359
1164 | 0 | 145.3 | 19.23 | 0 | 202.5 | 18.05 | 57.2 | 30.9 | 0.33619
1165 | 0 | 135.4 | 19.68 | 0 | 193.7 | 19.8 | 58.3 | 18.8 | 0.33756
1166 | 0 | 140.3 | 18.55 | 0 | 196.6 | 18.08 | 56.3 | 27.7 | 0.32948
1167 | 0 | 142.7 | 19.04 | 0 | 198 | 19.31 | 55.3 | 32.1 | 0.3443
1168 | 0 | 142.3 | 19.48 | 0 | 200.6 | 20.59 | 58.3 | 25.7 | 0.33413
1169 | 0 | 131.6 | 19.61 | 0 | 187.6 | 20.07 | 56 | 19.6 | 0.35018
1170 | 0 | 146 | 20.31 | 0 | 206.2 | 20.09 | 60.2 | 25.6 | 0.33738
1171 | 0 | 141.1 | 19.66 | 0 | 196 | 18.62 | 54.9 | 31.3 | 0.35811
1172 | 0 | 141.6 | 19.05 | 0 | 200.9 | 18.87 | 59.3 | 23 | 0.32125
1173 | 0 | 131.8 | 19.69 | 0 | 189.6 | 20.5 | 57.8 | 16.2 | 0.34066
1174 | 0 | 136.9 | 20.15 | 0 | 194.5 | 18.43 | 57.6 | 21.7 | 0.34983
1175 | 0 | 124.5 | 18.76 | 0 | 180.2 | 19.94 | 55.7 | 13.1 | 0.3368
1176 | 0 | 141.3 | 20.8 | 0 | 197 | 19.96 | 55.7 | 29.9 | 0.37343
1177 | 0 | 137.7 | 19.44 | 0 | 195.8 | 19.72 | 58.1 | 21.5 | 0.3346
1178 | 0 | 127.6 | 18.96 | 0 | 183.7 | 18.71 | 56.1 | 15.4 | 0.33797
1179 | 0 | 131.4 | 19.53 | 0 | 187.3 | 19.59 | 55.9 | 19.6 | 0.34937
1180 | 0 | 129.3 | 19.55 | 0 | 186.4 | 19.05 | 57.1 | 15.1 | 0.34238
1181 | 0 | 117.5 | 18.98 | 0 | 173 | 19.4 | 55.5 | 6.5 | 0.34198
1182 | 0 | 127.4 | 19.09 | 0 | 183.5 | 19.19 | 56.1 | 15.2 | 0.34029
1183 | 0 | 128.6 | 19.26 | 0 | 184 | 19.2 | 55.4 | 17.8 | 0.34765
1184 | 0 | 126.4 | 19.2 | 0 | 184.3 | 19.73 | 57.9 | 10.6 | 0.33161
1185 | 0 | 135.1 | 19.38 | 0 | 190.4 | 19.39 | 55.3 | 24.5 | 0.35045
1186 | 0 | 140.3 | 18.81 | 0 | 198 | 19.55 | 57.7 | 24.9 | 0.326
1187 | 0 | 119.3 | 5.009 | 0 | 164.4 | 6.909 |  |  |  | unbonded
1188 | 0 | 133.9 | 19.62 | 0 | 190.7 | 19.41 | 56.8 | 20.3 | 0.34542
1189 | 0 | 138.1 | 19.53 | 0 | 193.9 | 19.7 | 55.8 | 26.5 | 0.35
1190 | 0 | 128.8 | 4.717 | 0 | 174.2 | 6.12 |  |  |  | unbonded
1191 | 0 | 118.5 | 18.48 | 0 | 172.6 | 20.18 | 54.1 | 10.3 | 0.34159
1192 | 0 | 132.8 | 19.06 | 0 | 190.2 | 19.31 | 57.4 | 18 | 0.33206
1193 | 0 | 149.9 | 18.49 | 0 | 205.3 | 20.88 | 55.4 | 39.1 | 0.33375
1194 | 0 | 129.8 | 4.374 | 0 | 177.5 | 5.695 |  |  |  | unbonded
1195 | 0 | 125.3 | 18.68 | 0 | 179.4 | 19.26 | 54.1 | 17.1 | 0.34529
1196 | 0 | 118.8 | 5.139 | 0 | 164.6 | 6.275 |  |  |  | unbonded
1197 | 0 | 134.3 | 18.52 | 0 | 189 | 19.67 | 54.7 | 24.9 | 0.33857
1198 | 0 | 143.5 | 5.176 | 0 | 191.5 | 5.911 |  |  |  | unbonded
1199 | 0 | 127.7 | 19.6 | 0 | 178.9 | 18.78 | 51.2 | 25.3 | 0.38281
1200 | 0 | 121.2 | 4.767 | 0 | 167.4 | 6.424 |  |  |  | unbonded
1201 | 0 | 135.5 | 19.77 | 0 | 189.7 | 19.77 | 54.2 | 27.1 | 0.36476
1202 | 0 | 116 | 4.78 | 0 | 162.7 | 5.765 |  |  |  | unbonded
1203 | 0 | 121.1 | 18.57 | 0 | 170.6 | 17.97 | 49.5 | 22.1 | 0.37515
1204 | 0 | 106 | 4.696 | 0 | 149.5 | 5.083 |  |  |  | unbonded
1205 | 0 | 126.1 | 18.95 | 0 | 179.6 | 18.6 | 53.5 | 19.1 | 0.35421
1206 | 0 | 126.8 | 4.792 | 0 | 171.5 | 5.893 |  |  |  | unbonded
1207 | 0 | 139.6 | 19.15 | 0 | 193.4 | 19.86 | 53.8 | 32 | 0.35595
1208 | 0 | 138 | 4.305 | 0 | 184.6 | 6.371 |  |  |  | unbonded
1209 | 0 | 121.2 | 18.7 | 0 | 173.8 | 18.14 | 52.6 | 16 | 0.35551
1210 | 0 | 127.6 | 4.997 | 0 | 176.2 | 6.357 |  |  |  | unbonded
1211 | 0 | 131.5 | 18.33 | 0 | 183.1 | 18.07 | 51.6 | 28.3 | 0.35523
1212 | 0 | 101.5 | 3.948 | 0 | 147.1 | 4.615 |  |  |  | unbonded
1213 | 0 | 121.7 | 19.24 | 0 | 173.9 | 19.12 | 52.2 | 17.3 | 0.36858
1214 | 0 | 109 | 4.886 | 0 | 156.5 | 5.722 |  |  |  | unbonded
1215 | 0 | 146.8 | 18.61 | 0 | 198.5 | 18.56 | 51.7 | 43.4 | 0.35996
1216 | 0 | 125.3 | 4.697 | 0 | 169.9 | 6.031 |  |  |  | unbonded
1217 | 0 | 131.2 | 18.59 | 0 | 184.4 | 18.58 | 53.2 | 24.8 | 0.34944
1218 | 0 | 141 | 20.05 | 0 | 197.3 | 18.78 | 56.3 | 28.4 | 0.35613
1219 | 0 | 136 | 20.83 | 0 | 189.3 | 18.31 | 53.3 | 29.4 | 0.39081
1220 | 0 | 132.3 | 19.99 | 0 | 192 | 20.02 | 59.7 | 12.9 | 0.33484
1221 | 0 | 127.8 | 19.16 | 0 | 183 | 19.3 | 55.2 | 17.4 | 0.3471
1222 | 0 | 143.3 | 20.48 | 0 | 202.3 | 20.29 | 59 | 25.3 | 0.34712
1223 | 0 | 86.71 | 18.06 | 0 | 138.4 | 19.72 | 51.69 | -16.67 | 0.34939
1224 | 0 | 139.5 | 19.64 | 0 | 196.7 | 18.5 | 57.2 | 25.1 | 0.34336
1225 | 0 | 116.5 | 19.35 | 0 | 172.4 | 20.25 | 55.9 | 4.7 | 0.34615
1226 | 0 | 125.2 | 19.38 | 0 | 182.9 | 17.75 | 57.7 | 9.8 | 0.33588
1227 | 0 | 119.9 | 18.56 | 0 | 172.4 | 19.48 | 52.5 | 14.9 | 0.35352
1228 | 0 | 132.5 | 18.72 | 0 | 189.4 | 18.94 | 56.9 | 18.7 | 0.329
1229 | 0 | 143.5 | 20.2 | 0 | 198.2 | 18.92 | 54.7 | 34.1 | 0.36929
1230 | 0 | 134.8 | 18.92 | 0 | 190.8 | 18 | 56 | 22.8 | 0.33786
1231 | 0 | 137.7 | 18.77 | 0 | 192.4 | 18.2 | 54.7 | 28.3 | 0.34314
1232 | 0 | 146.5 | 19.9 | 0 | 204.8 | 20.45 | 58.3 | 29.9 | 0.34134
1233 | 0 | 125.7 | 18.27 | 0 | 182 | 19.16 | 56.3 | 13.1 | 0.32451
1234 | 0 | 131.6 | 18.81 | 0 | 188.8 | 17.42 | 57.2 | 17.2 | 0.32885
1235 | 0 | 131.2 | 18.44 | 0 | 186.9 | 18.81 | 55.7 | 19.8 | 0.33106
1236 | 0 | 130.1 | 19.39 | 0 | 187.8 | 18.22 | 57.7 | 14.7 | 0.33605
1237 | 0 | 140.3 | 19.76 | 0 | 197.5 | 20.59 | 57.2 | 25.9 | 0.34545
1238 | 0 | 135.2 | 19.74 | 0 | 195.1 | 19.21 | 59.9 | 15.4 | 0.32955
1239 | 0 | 118.8 | 20.02 | 0 | 176.2 | 18.93 | 57.4 | 4 | 0.34878
1240 | 0 | 124.9 | 20.89 | 0 | 183.6 | 20.07 | 58.7 | 7.5 | 0.35588
1241 | 0 | 128.8 | 19.56 | 0 | 187 | 20.28 | 58.2 | 12.4 | 0.33608
1242 | 0 | 126.8 | 18.4 | 0 | 184.1 | 18 | 57.3 | 12.2 | 0.32112
1243 | 0 | 135.4 | 19.44 | 0 | 192.1 | 19.07 | 56.7 | 22 | 0.34286
1244 | 0 | 132.6 | 18.93 | 0 | 191.7 | 19.63 | 59.1 | 14.4 | 0.3203
1245 | 0 | 139.3 | 19.07 | 0 | 195.5 | 21.31 | 56.2 | 26.9 | 0.33932
1246 | 0 | 141.1 | 20.79 | 0 | 200.5 | 18.6 | 59.4 | 22.3 | 0.35
1247 | 0 | 131.5 | 19.33 | 0 | 184.5 | 19.06 | 53 | 25.5 | 0.36472
1248 | 0 | 140.5 | 19.15 | 0 | 198.1 | 17.42 | 57.6 | 25.3 | 0.33247
1249 | 0 | 125.1 | 19.14 | 0 | 181.7 | 19.55 | 56.6 | 11.9 | 0.33816
1250 | 0 | 115.8 | 19.31 | 0 | 172.7 | 18.3 | 56.9 | 2 | 0.33937
1251 | 0 | 118.5 | 20.14 | 0 | 174.8 | 19.38 | 56.3 | 5.9 | 0.35773
1252 | 0 | 137 | 18.82 | 0 | 195.8 | 18.21 | 58.8 | 19.4 | 0.32007
1253 | 0 | 131.9 | 20.63 | 0 | 188.1 | 19.18 | 56.2 | 19.5 | 0.36708
1254 | 0 | 147.7 | 18.45 | 0 | 206.2 | 18.46 | 58.5 | 30.7 | 0.31538
1255 | 0 | 133.7 | 18.99 | 0 | 190.9 | 19.75 | 57.2 | 19.3 | 0.33199
1256 | 0 | 142.1 | 20.49 | 0 | 203.3 | 19.91 | 61.2 | 19.7 | 0.3348
1257 | 0 | 132.8 | 19.09 | 0 | 188.3 | 19.01 | 55.5 | 21.8 | 0.34396
1258 | 0 | 148.6 | 20.33 | 0 | 206.8 | 19.16 | 58.2 | 32.2 | 0.34931
1259 | 0 | 128 | 18.9 | 0 | 184.1 | 20.38 | 56.1 | 15.8 | 0.3369
1260 | 0 | 145.4 | 19.04 | 0 | 203.6 | 19.03 | 58.2 | 29 | 0.32715
1261 | 0 | 146.4 | 19.59 | 0 | 205.6 | 19.93 | 59.2 | 28 | 0.33091
1262 | 0 | 135.1 | 20.48 | 0 | 193.3 | 20.28 | 58.2 | 18.7 | 0.35189
1263 | 0 | 128.5 | 18.55 | 0 | 184.1 | 19.24 | 55.6 | 17.3 | 0.33363
1264 | 0 | 121.5 | 18.82 | 0 | 179.5 | 18.22 | 58 | 5.5 | 0.32448
1265 | 0 | 121.4 | 20.02 | 0 | 180.2 | 20.05 | 58.8 | 3.8 | 0.34048
1266 | 0 | 139.2 | 19.4 | 0 | 197.4 | 18.34 | 58.2 | 22.8 | 0.33333
1267 | 0 | 125.4 | 18.84 | 0 | 178.9 | 18.6 | 53.5 | 18.4 | 0.35215
1268 | 0 | 122 | 19.43 | 0 | 181.5 | 18.29 | 59.5 | 3 | 0.32655
1269 | 0 | 120 | 5.373 | 0 | 158.9 | 6.685 |  |  |  | unbonded
1270 | 0 | 142.6 | 20.04 | 0 | 199.4 | 17.2 | 56.8 | 29 | 0.35282
1271 | 0 | 113.4 | 18.89 | 0 | 169 | 18.97 | 55.6 | 2.2 | 0.33975
1272 | 0 | 140.3 | 20.46 | 0 | 200.5 | 17.78 | 60.2 | 19.9 | 0.33987
1273 | 0 | 148.3 | 19.38 | 0 | 207.1 | 20.2 | 58.8 | 30.7 | 0.32959
1274 | 0 | 121.8 | 19.6 | 0 | 179.8 | 19.22 | 58 | 5.8 | 0.33793
1275 | 0 | 135.8 | 19.38 | 0 | 192 | 18.66 | 56.2 | 23.4 | 0.34484
1276 | 0 | 141 | 20.06 | 0 | 200.3 | 20.22 | 59.3 | 22.4 | 0.33828
1277 | 0 | 134.7 | 20.51 | 0 | 193.7 | 19.56 | 59 | 16.7 | 0.34763
1278 | 0 | 142 | 19.4 | 0 | 200.5 | 17.79 | 58.5 | 25 | 0.33162
1279 | 0 | 145.4 | 18.32 | 0 | 205 | 19.44 | 59.6 | 26.2 | 0.30738
1280 | 0 | 144.7 | 20.29 | 0 | 204.6 | 19.98 | 59.9 | 24.9 | 0.33873 | mean of S12 |  | noise ( fC ) | electrons
1281 | 0 | 136.1 | 20.75 | 0 | 195.5 | 20.96 | 59.4 | 17.3 | 0.34933 | 58.0142 | 17.685 | 0.35299 | 2206.1633
1282 | 0 | 134.2 | 20.41 | 0 | 193.1 | 18.91 | 58.9 | 16.4 | 0.34652
1283 | 0 | 140.2 | 21.84 | 0 | 200.5 | 20.76 | 60.3 | 19.6 | 0.36219 | spread
1284 | 0 | 143.1 | 20.35 | 0 | 203.7 | 20.3 | 60.6 | 21.9 | 0.33581 | 1.521 | 9.4985 | 0.0136 | 84.9995
1285 | 0 | 136.2 | 21.91 | 0 | 193.2 | 20.2 | 57 | 22.2 | 0.38439
1286 | 0 | 159.5 | 21.55 | 0 | 222.1 | 23.08 | 62.6 | 34.3 | 0.34425 | QF
1287 | 0 | 135.2 | 20.37 | 0 | 194.4 | 21.24 | 59.2 | 16.8 | 0.34409 | 6.0309
1288 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1289 | 0 | 131.7 | 20.8 | 0 | 189.6 | 21.17 | 57.9 | 15.9 | 0.35924
1290 | 0 | 129.8 | 21.64 | 0 | 190.9 | 21.36 | 61.1 | 7.6 | 0.35417
1291 | 0 | 145.5 | 20.17 | 0 | 205.2 | 18.46 | 59.7 | 26.1 | 0.33786
1292 | 0 | 136.1 | 20.81 | 0 | 193.9 | 19.12 | 57.8 | 20.5 | 0.36003
1293 | 0 | 128.9 | 20.57 | 0 | 186.8 | 21.15 | 57.9 | 13.1 | 0.35527
1294 | 0 | 121.2 | 20.55 | 0 | 179.6 | 19.39 | 58.4 | 4.4 | 0.35188
1295 | 0 | 136.2 | 20.89 | 0 | 195.3 | 21.68 | 59.1 | 18 | 0.35347
1296 | 0 | 149 | 20.32 | 0 | 207.1 | 19.51 | 58.1 | 32.8 | 0.34974
1297 | 0 | 131.6 | 22.08 | 0 | 188.9 | 20.77 | 57.3 | 17 | 0.38534
1298 | 0 | 136 | 20.02 | 0 | 195.3 | 19.32 | 59.3 | 17.4 | 0.33761
1299 | 0 | 133.8 | 20.2 | 0 | 191.3 | 19.21 | 57.5 | 18.8 | 0.3513
1300 | 0 | 137 | 20.15 | 0 | 194.3 | 21.59 | 57.3 | 22.4 | 0.35166
1301 | 0 | 132.1 | 20.14 | 0 | 191.1 | 21.33 | 59 | 14.1 | 0.34136
1302 | 0 | 132.6 | 20.12 | 0 | 191.5 | 20.94 | 58.9 | 14.8 | 0.3416
1303 | 0 | 134.7 | 20.1 | 0 | 193.4 | 21.45 | 58.7 | 17.3 | 0.34242
1304 | 0 | 135.2 | 20.06 | 0 | 195 | 21.03 | 59.8 | 15.6 | 0.33545
1305 | 0 | 141.1 | 20.63 | 0 | 198.2 | 19.65 | 57.1 | 26.9 | 0.3613
1306 | 0 | 123.8 | 20.04 | 0 | 180.7 | 19.79 | 56.9 | 10 | 0.3522
1307 | 0 | 149.5 | 19.99 | 0 | 207.3 | 18.85 | 57.8 | 33.9 | 0.34585
1308 | 0 | 141.1 | 21.05 | 0 | 201.8 | 21.85 | 60.7 | 19.7 | 0.34679
1309 | 0 | 120.5 | 21.68 | 0 | 179.2 | 20.13 | 58.7 | 3.1 | 0.36934
1310 | 0 | 159.4 | 21.75 | 0 | 219.6 | 21.18 | 60.2 | 39 | 0.3613
1311 | 0 | 127.6 | 20.14 | 0 | 185.6 | 19.62 | 58 | 11.6 | 0.34724
1312 | 0 | 140 | 19.65 | 0 | 197.8 | 20.14 | 57.8 | 24.4 | 0.33997
1313 | 0 | 127.1 | 20.77 | 0 | 182.9 | 20.74 | 55.8 | 15.5 | 0.37222
1314 | 0 | 114.8 | 19.07 | 0 | 172.2 | 19.13 | 57.4 | 0 | 0.33223
1315 | 0 | 117.6 | 19.54 | 0 | 173.3 | 19.93 | 55.7 | 6.2 | 0.35081
1316 | 0 | 150.2 | 21.72 | 0 | 207.2 | 20.05 | 57 | 36.2 | 0.38105
1317 | 0 | 150.5 | 22.21 | 0 | 211.6 | 23.76 | 61.1 | 28.3 | 0.3635
1318 | 0 | 116.9 | 19.87 | 0 | 176.8 | 20.33 | 59.9 | -2.9 | 0.33172
1319 | 0 | 127.1 | 18.71 | 0 | 183.3 | 20.35 | 56.2 | 14.7 | 0.33292
1320 | 0 | 114.3 | 19.66 | 0 | 172.1 | 20.72 | 57.8 | -1.3 | 0.34014
1321 | 0 | 136.8 | 20.19 | 0 | 192.4 | 19.97 | 55.6 | 25.6 | 0.36313
1322 | 0 | 120.5 | 20.77 | 0 | 179.5 | 18.8 | 59 | 2.5 | 0.35203
1323 | 0 | 149.2 | 21.37 | 0 | 208.8 | 21 | 59.6 | 30 | 0.35856
1324 | 0 | 126.9 | 20.39 | 0 | 183.9 | 18.58 | 57 | 12.9 | 0.35772
1325 | 0 | 131.1 | 20.31 | 0 | 187.8 | 20.93 | 56.7 | 17.7 | 0.3582
1326 | 0 | 145.8 | 18.63 | 0 | 204.3 | 18.94 | 58.5 | 28.8 | 0.31846
1327 | 0 | 129.5 | 19.9 | 0 | 186.6 | 21 | 57.1 | 15.3 | 0.34851
1328 | 0 | 122.3 | 19.86 | 0 | 179.6 | 20.33 | 57.3 | 7.7 | 0.3466
1329 | 0 | 117.3 | 20.78 | 0 | 172.7 | 19.1 | 55.4 | 6.5 | 0.37509
1330 | 0 | 123.5 | 19.28 | 0 | 181.5 | 20.95 | 58 | 7.5 | 0.33241
1331 | 0 | 128.1 | 20.34 | 0 | 187.3 | 21.53 | 59.2 | 9.7 | 0.34358
1332 | 0 | 148.6 | 21.95 | 0 | 208.5 | 19.56 | 59.9 | 28.8 | 0.36644
1333 | 0 | 130.9 | 19.98 | 0 | 187.7 | 20.39 | 56.8 | 17.3 | 0.35176
1334 | 0 | 122.4 | 21.06 | 0 | 181.1 | 20.82 | 58.7 | 5 | 0.35877
1335 | 0 | 143.1 | 20.02 | 0 | 200.3 | 20.65 | 57.2 | 28.7 | 0.35
1336 | 0 | 124.6 | 19.89 | 0 | 182 | 20.23 | 57.4 | 9.8 | 0.34652
1337 | 0 | 133.1 | 20.38 | 0 | 191.6 | 20.76 | 58.5 | 16.1 | 0.34838
1338 | 0 | 140.4 | 20.04 | 0 | 198.4 | 19.91 | 58 | 24.4 | 0.34552
1339 | 0 | 137.7 | 20.29 | 0 | 194.6 | 20.77 | 56.9 | 23.9 | 0.35659
1340 | 0 | 137.7 | 22.17 | 0 | 195.9 | 21.38 | 58.2 | 21.3 | 0.38093
1341 | 0 | 124.5 | 20.34 | 0 | 180.8 | 20.24 | 56.3 | 11.9 | 0.36128
1342 | 0 | 136.7 | 21.88 | 0 | 194.8 | 17.64 | 58.1 | 20.5 | 0.37659
1343 | 0 | 134.5 | 20.82 | 0 | 192.3 | 21.21 | 57.8 | 18.9 | 0.36021
1344 | 0 | 137.1 | 20.41 | 0 | 192.1 | 19.67 | 55 | 27.1 | 0.37109
1345 | 0 | 140 | 19.43 | 0 | 195.9 | 19.77 | 55.9 | 28.2 | 0.34758
1346 | 0 | 121.9 | 20.85 | 0 | 181 | 20.64 | 59.1 | 3.7 | 0.35279
1347 | 0 | 122.4 | 19.75 | 0 | 179 | 20.1 | 56.6 | 9.2 | 0.34894
1348 | 0 | 129.6 | 20.74 | 0 | 187.6 | 20.75 | 58 | 13.6 | 0.35759
1349 | 0 | 122.8 | 20.71 | 0 | 178.7 | 20.99 | 55.9 | 11 | 0.37048
1350 | 0 | 122.3 | 20.2 | 0 | 181.2 | 20.36 | 58.9 | 4.5 | 0.34295
1351 | 0 | 149.2 | 19.44 | 0 | 208.5 | 20.99 | 59.3 | 30.6 | 0.32782
1352 | 0 | 133.4 | 20.03 | 0 | 192.4 | 20.78 | 59 | 15.4 | 0.33949
1353 | 0 | 135.4 | 20.91 | 0 | 193.6 | 22.01 | 58.2 | 19 | 0.35928
1354 | 0 | 126.2 | 20.33 | 0 | 185.5 | 20.76 | 59.3 | 7.6 | 0.34283
1355 | 0 | 123 | 19.53 | 0 | 180.4 | 20.8 | 57.4 | 8.2 | 0.34024
1356 | 0 | 122.7 | 20.81 | 0 | 181.3 | 19.12 | 58.6 | 5.5 | 0.35512
1357 | 0 | 116.2 | 19.59 | 0 | 171.6 | 21.67 | 55.4 | 5.4 | 0.35361
1358 | 0 | 142.4 | 21.55 | 0 | 201.7 | 21.81 | 59.3 | 23.8 | 0.36341
1359 | 0 | 136.3 | 19.97 | 0 | 191.8 | 18.86 | 55.5 | 25.3 | 0.35982
1360 | 0 | 130.6 | 20.5 | 0 | 187.7 | 21.14 | 57.1 | 16.4 | 0.35902
1361 | 0 | 139.2 | 20.65 | 0 | 196.9 | 21.68 | 57.7 | 23.8 | 0.35789
1362 | 0 | 129.2 | 20.49 | 0 | 186.9 | 20.1 | 57.7 | 13.8 | 0.35511
1363 | 0 | 135.6 | 20.55 | 0 | 191.5 | 20 | 55.9 | 23.8 | 0.36762
1364 | 0 | 133.7 | 19.81 | 0 | 189.6 | 19.25 | 55.9 | 21.9 | 0.35438
1365 | 0 | 149.5 | 19.6 | 0 | 203.4 | 20.87 | 53.9 | 41.7 | 0.36364
1366 | 0 | 116.2 | 19.87 | 0 | 173.7 | 21.24 | 57.5 | 1.2 | 0.34557
1367 | 0 | 129.8 | 19.99 | 0 | 185.9 | 20.58 | 56.1 | 17.6 | 0.35633
1368 | 0 | 151.8 | 22.22 | 0 | 210.9 | 20.74 | 59.1 | 33.6 | 0.37597
1369 | 0 | 126 | 20.82 | 0 | 183.8 | 20.16 | 57.8 | 10.4 | 0.36021
1370 | 0 | 137.1 | 20.86 | 0 | 196.7 | 19.91 | 59.6 | 17.9 | 0.35
1371 | 0 | 122.9 | 20.85 | 0 | 180.8 | 21.37 | 57.9 | 7.1 | 0.3601
1372 | 0 | 136.8 | 20.69 | 0 | 197.4 | 20.53 | 60.6 | 15.6 | 0.34142
1373 | 0 | 136.9 | 20.16 | 0 | 193.5 | 22.23 | 56.6 | 23.7 | 0.35618
1374 | 0 | 129.4 | 21.08 | 0 | 187.3 | 20.29 | 57.9 | 13.6 | 0.36408
1375 | 0 | 129.6 | 20.23 | 0 | 186 | 20.4 | 56.4 | 16.8 | 0.35869
1376 | 0 | 138.1 | 19.93 | 0 | 193.9 | 19.19 | 55.8 | 26.5 | 0.35717
1377 | 0 | 138 | 21.79 | 0 | 195.6 | 20.88 | 57.6 | 22.8 | 0.3783
1378 | 0 | 123.9 | 18.72 | 0 | 182.2 | 18.59 | 58.3 | 7.3 | 0.3211
1379 | 0 | 128.1 | 19.94 | 0 | 184 | 19.95 | 55.9 | 16.3 | 0.35671
1380 | 0 | 130.3 | 19.43 | 0 | 191.6 | 21.53 | 61.3 | 7.7 | 0.31697
1381 | 0 | 150.2 | 20.63 | 0 | 207.1 | 22.78 | 56.9 | 36.4 | 0.36257
1382 | 0 | 135.4 | 20.9 | 0 | 195.6 | 20.98 | 60.2 | 15 | 0.34718
1383 | 0 | 128.1 | 19.82 | 0 | 185.2 | 21.86 | 57.1 | 13.9 | 0.34711
1384 | 0 | 130.7 | 20.37 | 0 | 189.2 | 20.33 | 58.5 | 13.7 | 0.34821
1385 | 0 | 135.2 | 20.44 | 0 | 193.6 | 20.95 | 58.4 | 18.4 | 0.35
1386 | 0 | 116.5 | 19.16 | 0 | 175.2 | 19.37 | 58.7 | -0.9 | 0.32641
1387 | 0 | 132.4 | 19.92 | 0 | 190.2 | 20 | 57.8 | 16.8 | 0.34464
1388 | 0 | 115.9 | 20.51 | 0 | 171.6 | 20.42 | 55.7 | 4.5 | 0.36822
1389 | 0 | 137.5 | 20.42 | 0 | 194.1 | 21.3 | 56.6 | 24.3 | 0.36078
1390 | 0 | 124.2 | 20.84 | 0 | 183.3 | 20.25 | 59.1 | 6 | 0.35262
1391 | 0 | 147.7 | 19.68 | 0 | 203.9 | 19.31 | 56.2 | 35.3 | 0.35018
1392 | 0 | 143 | 20.06 | 0 | 204.1 | 20.07 | 61.1 | 20.8 | 0.32831
1393 | 0 | 141.6 | 20.21 | 0 | 200.4 | 19.78 | 58.8 | 24 | 0.34371
1394 | 0 | 142.6 | 21.92 | 0 | 201.7 | 18.83 | 59.1 | 24.4 | 0.3709
1395 | 0 | 130.8 | 19.86 | 0 | 189.3 | 20.23 | 58.5 | 13.8 | 0.33949
1396 | 0 | 139.6 | 20.4 | 0 | 198.9 | 18.6 | 59.3 | 21 | 0.34401
1397 | 0 | 147.2 | 20.91 | 0 | 206.4 | 22.24 | 59.2 | 28.8 | 0.35321
1398 | 0 | 156.3 | 20.03 | 0 | 214.6 | 18.84 | 58.3 | 39.7 | 0.34357
1399 | 0 | 122.3 | 21.08 | 0 | 179.1 | 19.99 | 56.8 | 8.7 | 0.37113
1400 | 0 | 132.5 | 19.99 | 0 | 191.9 | 19.39 | 59.4 | 13.7 | 0.33653
1401 | 0 | 140.4 | 21.46 | 0 | 198.5 | 19.11 | 58.1 | 24.2 | 0.36936
1402 | 0 | 136.4 | 20.4 | 0 | 195.1 | 20.99 | 58.7 | 19 | 0.34753
1403 | 0 | 139 | 21.54 | 0 | 195.5 | 20.06 | 56.5 | 26 | 0.38124
1404 | 0 | 120.7 | 21.78 | 0 | 179.2 | 20.01 | 58.5 | 3.7 | 0.37231
1405 | 0 | 136.6 | 21.37 | 0 | 194.1 | 20.6 | 57.5 | 21.6 | 0.37165
1406 | 0 | 140 | 20.15 | 0 | 196.4 | 18.35 | 56.4 | 27.2 | 0.35727
1407 | 0 | 137.9 | 20.21 | 0 | 195.3 | 20.38 | 57.4 | 23.1 | 0.35209
1408 | 0 | 115.3 | 20.49 | 0 | 173 | 20.15 | 57.7 | -0.1 | 0.35511 | mean of E13 |  | noise ( fC ) | electrons
1409 | 0 | 143.1 | 19.02 | 0 | 197.7 | 21.04 | 54.6 | 33.9 | 0.34835 | 55.4729 | 15.4059 | 0.35017 | 2188.5678
1410 | 0 | 121.5 | 21.21 | 0 | 179 | 18.64 | 57.5 | 6.5 | 0.36887
1411 | 0 | 128.6 | 20.05 | 0 | 184.2 | 21.38 | 55.6 | 17.4 | 0.36061 | spread
1412 | 0 | 112.2 | 20.84 | 0 | 170.6 | 18.79 | 58.4 | -4.6 | 0.35685 | 1.6248 | 8.3748 | 0.026509 | 165.6791
1413 | 0 | 136.2 | 20.64 | 0 | 193.5 | 20.49 | 57.3 | 21.6 | 0.36021
1414 | 0 | 134.8 | 20.19 | 0 | 190.2 | 19.48 | 55.4 | 24 | 0.36444 | QF
1415 | 0 | 136.2 | 18.07 | 0 | 191.5 | 19.56 | 55.3 | 25.6 | 0.32676 | 6.5025
1416 | 0 | 132.3 | 19.68 | 0 | 190.3 | 20.25 | 58 | 16.3 | 0.33931
1417 | 0 | 112.9 | 18.87 | 0 | 167.4 | 19.78 | 54.5 | 3.9 | 0.34624
1418 | 0 | 131.1 | 20.76 | 0 | 188.8 | 20.14 | 57.7 | 15.7 | 0.35979
1419 | 0 | 123.7 | 19.6 | 0 | 178.4 | 18.53 | 54.7 | 14.3 | 0.35832
1420 | 0 | 123.7 | 20.01 | 0 | 180.5 | 19.42 | 56.8 | 10.1 | 0.35229
1421 | 0 | 113.5 | 19.08 | 0 | 166.1 | 19.92 | 52.6 | 8.3 | 0.36274
1422 | 0 | 125.8 | 19.31 | 0 | 182.1 | 19.97 | 56.3 | 13.2 | 0.34298
1423 | 0 | 123.5 | 20.14 | 0 | 179.1 | 19.17 | 55.6 | 12.3 | 0.36223
1424 | 0 | 116.1 | 19.54 | 0 | 171.1 | 20.02 | 55 | 6.1 | 0.35527
1425 | 0 | 117.6 | 21.25 | 0 | 172.9 | 19.95 | 55.3 | 7 | 0.38427
1426 | 0 | 141.7 | 20.78 | 0 | 196.3 | 17.77 | 54.6 | 32.5 | 0.38059
1427 | 0 | 126.5 | 19.77 | 0 | 180.6 | 20.04 | 54.1 | 18.3 | 0.36543
1428 | 0 | 141.6 | 19.37 | 0 | 197.1 | 19.26 | 55.5 | 30.6 | 0.34901
1429 | 0 | 111.3 | 5.262 | 0 | 159.6 | 5.421 | 48.3 | 14.7 | 0.10894
1430 | 0 | 119.4 | 19.92 | 0 | 176.9 | 19.21 | 57.5 | 4.4 | 0.34643
1431 | 0 | 140.5 | 19.11 | 0 | 195.9 | 19.21 | 55.4 | 29.7 | 0.34495
1432 | 0 | 126.2 | 19.59 | 0 | 183.3 | 20.98 | 57.1 | 12 | 0.34308
1433 | 0 | 135.3 | 20.51 | 0 | 192.6 | 20.97 | 57.3 | 20.7 | 0.35794
1434 | 0 | 132.8 | 19.73 | 0 | 188.1 | 19.14 | 55.3 | 22.2 | 0.35678
1435 | 0 | 134.9 | 20.43 | 0 | 190.6 | 19.87 | 55.7 | 23.5 | 0.36679
1436 | 0 | 124.7 | 20.05 | 0 | 182.1 | 20.63 | 57.4 | 9.9 | 0.3493
1437 | 0 | 125.3 | 19.25 | 0 | 180.5 | 19.26 | 55.2 | 14.9 | 0.34873
1438 | 0 | 118 | 19.42 | 0 | 174.5 | 21.04 | 56.5 | 5 | 0.34372
1439 | 0 | 128.9 | 19.14 | 0 | 184.3 | 20.46 | 55.4 | 18.1 | 0.34549
1440 | 0 | 119.4 | 19.69 | 0 | 173 | 17.26 | 53.6 | 12.2 | 0.36735
1441 | 0 | 129.8 | 20.02 | 0 | 184.4 | 19.84 | 54.6 | 20.6 | 0.36667
1442 | 0 | 123.6 | 18.78 | 0 | 182.2 | 20.71 | 58.6 | 6.4 | 0.32048
1443 | 0 | 125.7 | 18.81 | 0 | 181.1 | 19.92 | 55.4 | 14.9 | 0.33953
1444 | 0 | 97 | 44.77 | 0 | 132.3 | 42
1445 | 0 | 74.36 | 43.04 | 2 | 0 | 0
1446 | 0 | 112.5 | 17.65 | 0 | 168.4 | 19.98 | 55.9 | 0.7 | 0.31574
1447 | 0 | 135.1 | 19.63 | 0 | 189.6 | 19.05 | 54.5 | 26.1 | 0.36018
1448 | 0 | 127.9 | 20.03 | 0 | 185.2 | 20.56 | 57.3 | 13.3 | 0.34956
1449 | 0 | 128.7 | 19.55 | 0 | 183.7 | 20.23 | 55 | 18.7 | 0.35545
1450 | 0 | 108.1 | 18.13 | 0 | 162.6 | 18.92 | 54.5 | -0.9 | 0.33266
1451 | 0 | 114.9 | 19.28 | 0 | 166.9 | 18.96 | 52 | 10.9 | 0.37077
1452 | 0 | 88.63 | 65.72 | 0 | 118.7 | 66.73
1453 | 0 | 70.44 | 53.68 | 2 | 0 | 0
1454 | 0 | 77.63 | 55.28 | 0 | 91.15 | 62.05
1455 | 0 | 94.29 | 57.8 | 0 | 107.3 | 69.79
1456 | 0 | 120.4 | 19.15 | 0 | 175.4 | 20.21 | 55 | 10.4 | 0.34818
1457 | 0 | 125.3 | 19.47 | 0 | 180.1 | 19.67 | 54.8 | 15.7 | 0.35529
1458 | 0 | 135.8 | 20.34 | 0 | 193.9 | 19.7 | 58.1 | 19.6 | 0.35009
1459 | 0 | 117.4 | 18.05 | 0 | 171.4 | 19.66 | 54 | 9.4 | 0.33426
1460 | 0 | 73.7 | 65.64 | 2 | 0 | 0
1461 | 0 | 78.73 | 60 | 0 | 105.7 | 53.89
1462 | 0 | 133.9 | 20.66 | 0 | 187.8 | 18.7 | 53.9 | 26.1 | 0.3833
1463 | 0 | 119.8 | 19.17 | 0 | 175.4 | 19.29 | 55.6 | 8.6 | 0.34478
1464 | 0 | 104.4 | 19.44 | 0 | 156.8 | 19.32 | 52.4 | -0.4 | 0.37099
1465 | 0 | 124.2 | 18.44 | 0 | 179 | 20.52 | 54.8 | 14.6 | 0.3365
1466 | 0 | 131.9 | 19.84 | 0 | 187.7 | 19.49 | 55.8 | 20.3 | 0.35556
1467 | 0 | 126.7 | 18.37 | 0 | 179 | 19.43 | 52.3 | 22.1 | 0.35124
1468 | 0 | 119.2 | 19.88 | 0 | 176.9 | 20.31 | 57.7 | 3.8 | 0.34454
1469 | 0 | 137.3 | 19.96 | 0 | 192.2 | 19.65 | 54.9 | 27.5 | 0.36357
1470 | 0 | 135.2 | 19.64 | 0 | 192.7 | 19.49 | 57.5 | 20.2 | 0.34157
1471 | 0 | 122.2 | 19.11 | 0 | 173.9 | 19.72 | 51.7 | 18.8 | 0.36963
1472 | 0 | 115.6 | 18.73 | 0 | 169 | 18.83 | 53.4 | 8.8 | 0.35075
1473 | 0 | 134.3 | 18.89 | 0 | 191.6 | 21.9 | 57.3 | 19.7 | 0.32967
1474 | 0 | 124.9 | 18.97 | 0 | 182.4 | 19.24 | 57.5 | 9.9 | 0.32991
1475 | 0 | 117.4 | 18.3 | 0 | 172.3 | 19.65 | 54.9 | 7.6 | 0.33333
1476 | 0 | 129.8 | 19.36 | 0 | 186.1 | 19.63 | 56.3 | 17.2 | 0.34387
1477 | 0 | 126 | 20.69 | 0 | 180.6 | 20.31 | 54.6 | 16.8 | 0.37894
1478 | 0 | 141.3 | 19.7 | 0 | 197.1 | 20.28 | 55.8 | 29.7 | 0.35305
1479 | 0 | 116.6 | 19.38 | 0 | 171.6 | 20.28 | 55 | 6.6 | 0.35236
1480 | 0 | 116.8 | 19.56 | 0 | 172.5 | 19.94 | 55.7 | 5.4 | 0.35117
1481 | 0 | 117.8 | 18.43 | 0 | 172.8 | 20.43 | 55 | 7.8 | 0.33509
1482 | 0 | 130.6 | 19.77 | 0 | 187 | 20.66 | 56.4 | 17.8 | 0.35053
1483 | 0 | 140.1 | 19.86 | 0 | 194.4 | 19.8 | 54.3 | 31.5 | 0.36575
1484 | 0 | 138.2 | 19.68 | 0 | 193.6 | 19.52 | 55.4 | 27.4 | 0.35523
1485 | 0 | 120 | 19.89 | 0 | 173.3 | 19.6 | 53.3 | 13.4 | 0.37317
1486 | 0 | 119.3 | 19.45 | 0 | 176.7 | 19.02 | 57.4 | 4.5 | 0.33885
1487 | 0 | 136.3 | 20.16 | 0 | 192.3 | 19.77 | 56 | 24.3 | 0.36
1488 | 0 | 106.8 | 20.23 | 0 | 162 | 19.72 | 55.2 | -3.6 | 0.36649
1489 | 0 | 117.3 | 19.55 | 0 | 171.5 | 19.85 | 54.2 | 8.9 | 0.3607
1490 | 0 | 127.1 | 18.99 | 0 | 182.7 | 19.12 | 55.6 | 15.9 | 0.34155
1491 | 0 | 126.6 | 18.59 | 0 | 181.6 | 19.14 | 55 | 16.6 | 0.338
1492 | 0 | 132.8 | 19.93 | 0 | 185.5 | 18.68 | 52.7 | 27.4 | 0.37818
1493 | 0 | 118.5 | 19.94 | 0 | 174 | 18.74 | 55.5 | 7.5 | 0.35928
1494 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1495 | 0 | 129.4 | 19.07 | 0 | 184.8 | 19.63 | 55.4 | 18.6 | 0.34422
1496 | 0 | 110.7 | 19.2 | 0 | 165 | 18.52 | 54.3 | 2.1 | 0.35359
1497 | 0 | 68.15 | 19.64 | 2 | 0 | 0
1498 | 0 | 129 | 18.46 | 0 | 183.5 | 18.04 | 54.5 | 20 | 0.33872
1499 | 0 | 132.3 | 19.49 | 0 | 189.7 | 20.26 | 57.4 | 17.5 | 0.33955
1500 | 0 | 115 | 18.77 | 0 | 171.6 | 19.34 | 56.6 | 1.8 | 0.33163
1501 | 0 | 124.5 | 19.69 | 0 | 177.3 | 19.96 | 52.8 | 18.9 | 0.37292
1502 | 0 | 131.6 | 18.35 | 0 | 186.9 | 19.19 | 55.3 | 21 | 0.33183
1503 | 0 | 120.1 | 19.11 | 0 | 175.2 | 20.22 | 55.1 | 9.9 | 0.34682
1504 | 0 | 129.1 | 20.33 | 0 | 186.1 | 19.51 | 57 | 15.1 | 0.35667
1505 | 0 | 125.4 | 19.29 | 0 | 180.4 | 20.28 | 55 | 15.4 | 0.35073
1506 | 0 | 138.5 | 19.89 | 0 | 193.7 | 19.05 | 55.2 | 28.1 | 0.36033
1507 | 0 | 124.7 | 20.01 | 0 | 179 | 19.87 | 54.3 | 16.1 | 0.36851
1508 | 0 | 113.2 | 18.61 | 0 | 166.1 | 17.85 | 52.9 | 7.4 | 0.3518
1509 | 0 | 127.1 | 20.66 | 0 | 182.4 | 20.49 | 55.3 | 16.5 | 0.3736
1510 | 0 | 131.2 | 19.61 | 0 | 186.5 | 18.23 | 55.3 | 20.6 | 0.35461
1511 | 0 | 127.1 | 19.49 | 0 | 181.5 | 19.71 | 54.4 | 18.3 | 0.35827
1512 | 0 | 129.3 | 19.38 | 0 | 187.7 | 19.96 | 58.4 | 12.5 | 0.33185
1513 | 0 | 127.7 | 19.79 | 0 | 183.7 | 18.23 | 56 | 15.7 | 0.35339
1514 | 0 | 112.2 | 19.41 | 0 | 167.5 | 18.26 | 55.3 | 1.6 | 0.35099
1515 | 0 | 130.4 | 19.67 | 0 | 186.5 | 19.33 | 56.1 | 18.2 | 0.35062
1516 | 0 | 117.4 | 18.22 | 0 | 172 | 19.21 | 54.6 | 8.2 | 0.3337
1517 | 0 | 130.1 | 20.12 | 0 | 185.8 | 19.33 | 55.7 | 18.7 | 0.36122
1518 | 0 | 128.2 | 18.49 | 0 | 184.2 | 18.21 | 56 | 16.2 | 0.33018
1519 | 0 | 137.6 | 19.11 | 0 | 194 | 19.27 | 56.4 | 24.8 | 0.33883
1520 | 0 | 132.5 | 19.9 | 0 | 190.6 | 19.52 | 58.1 | 16.3 | 0.34251
1521 | 0 | 117.3 | 20.61 | 0 | 173.1 | 20.61 | 55.8 | 5.7 | 0.36935
1522 | 0 | 133.5 | 19.44 | 0 | 189.1 | 17.81 | 55.6 | 22.3 | 0.34964
1523 | 0 | 127.4 | 20.23 | 0 | 182.9 | 21.32 | 55.5 | 16.4 | 0.3645
1524 | 0 | 134.1 | 20.7 | 0 | 191.3 | 18.26 | 57.2 | 19.7 | 0.36189
1525 | 0 | 133.9 | 19.88 | 0 | 188.7 | 18.63 | 54.8 | 24.3 | 0.36277
1526 | 0 | 138 | 19.04 | 0 | 192.3 | 18.63 | 54.3 | 29.4 | 0.35064
1527 | 0 | 129.1 | 19.47 | 0 | 185.3 | 19.38 | 56.2 | 16.7 | 0.34644
1528 | 0 | 124.7 | 18.51 | 0 | 182.2 | 18.07 | 57.5 | 9.7 | 0.32191
1529 | 0 | 135.1 | 20.4 | 0 | 190.9 | 20.45 | 55.8 | 23.5 | 0.36559
1530 | 0 | 134.1 | 18.59 | 0 | 191.7 | 19.32 | 57.6 | 18.9 | 0.32274
1531 | 0 | 132 | 19.79 | 0 | 186 | 19.69 | 54 | 24 | 0.36648
1532 | 0 | 130 | 19.36 | 0 | 187.7 | 19.36 | 57.7 | 14.6 | 0.33553
1533 | 0 | 138.2 | 19.58 | 0 | 194.6 | 19.84 | 56.4 | 25.4 | 0.34716
1534 | 0 | 125.9 | 21.27 | 0 | 182.4 | 19.05 | 56.5 | 12.9 | 0.37646
1535 | 0 | 133.2 | 19.6 | 0 | 186.7 | 19.89 | 53.5 | 26.2 | 0.36636

## Tabelle2
Module: FR_K88 |  | FEB: | 120 | µA | (external power supply used)
| M0 | S1 | S2 | S3 | S4 | E5 | M8 | S9 | S10 | S11 | S12 | E13 | Mean
<quickgain> | 54.2248 | 55.7358 | 54.2553 | 54.7331 | 54.146 | 56.1506 | 58.2487 | 56.6331 | 55.4658 | 56.4946 | 58.0142 | 55.4729 | 55.7979 | [mV/fC]
spread | 1.8584 | 1.8499 | 1.4193 | 1.4232 | 1.4775 | 1.7757 | 2.21 | 1.8652 | 1.464 | 2.2082 | 1.521 | 1.6248 | 1.7248 | [mV/fC]
<offset> | 18.4752 | 14.4028 | 21.4193 | 15.6472 | 16.1373 | 13.8798 | 12.6783 | 16.662 | 18.9222 | 20.4029 | 17.685 | 15.4059 | 16.8098 | [mV ]
spread | 10.7101 | 8.9635 | 7.7559 | 7.762 | 7.834 | 9.0182 | 7.7972 | 8.9985 | 14.3017 | 9.128 | 9.4985 | 8.3748 | 9.1785 | [mV ]
<noise> | 0.35556 | 0.35686 | 0.42564 | 0.367 | 0.33698 | 0.32152 | 0.46923 | 0.33095 | 0.33536 | 0.34325 | 0.35299 | 0.35017 | 0.36213 | [ fC ]
spread | 0.041467 | 0.036491 | 0.031148 | 0.01821 | 0.013506 | 0.030527 | 0.029684 | 0.031771 | 0.023748 | 0.013943 | 0.0136 | 0.026509 | 0.025884 | [ fC ]
<noise> | 2222.2352 | 2230.3709 | 2660.2239 | 2293.7692 | 2106.1232 | 2009.5293 | 2932.7142 | 2068.4673 | 2096.0212 | 2145.3029 | 2206.1633 | 2188.5678 | 2263.2907 | [electrons]
spread | 259.1711 | 228.0702 | 194.6756 | 113.8143 | 84.4114 | 190.7917 | 185.5226 | 198.5695 | 148.4229 | 87.1442 | 84.9995 | 165.6791 | 161.7727 | [electrons]